| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky | Digitální RTG skiagrafický přístroj (sloupový stativ) |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 037/2023 |  |
| Dotaz č. 1 |  |  |
| Odpověď: | Ano, zadavatel bude akceptovat minimální výšku 575mm. |  |
| Dotaz č. 2 |  |  |
| Odpověď: | Ano, zadavatel bude akceptovat přístroj s alternativní přídavnou filtrací. |  |
| Dotaz č. 3 |  |  |
| Odpověď: | Ne, zadavatel požaduje automatickou selekci přídavné filtrace. Automatický systém vyhodnotí před každou expozicí vhodnou kombinaci filtrů a tím docílí minimální dávky na pacienta při zachování kvality obrazu. Omezí se tím i chyba lidského faktoru. |  |
| Dotaz č. 4 |  |  |
| Odpověď: | Ne, zadavatel požaduje rtg zářič s tepelnou kapacitou min. 350 kHU. |  |
| Dotaz č. 5 |  |  |
| Odpověď: | Zadavatel trvá na znění čl. 2.3. návrhu Servisní smlouvy a dále, upozorňuje že, jde o fixaci nikoliv na dobu čtyř let, ale tří. |  |

Zadavatel uveřejní na profilu upravenou verzi Technické specifikace, příloha č. 3 zadávací dokumentace (změna je barevně rozlišena). Zadavatel s ohledem na tuto skutečnost přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.