| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | Digitální RTG skiagrafický přístroj (sloupový stativ) |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 037/2024 |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 1 ks digitálního RTG skiagrafického přístroje (sloupový stativ) pro Radiodiagnostické oddělení na Poliklinice Nemocnice Žatec včetně příslušenství a pozáručního servisu na dobu 6 let. |
| Účel: | Obnova a modernizace zastaralého RTG vybavení, zkvalitnění poskytované péče. |
| Parametry předmětu plnění: |
| Digitální RTG skiagrafický přístroj s přímou digitalizací Vysokofrekvenční generátor s expoziční automatikou Výkon min. 65 kW Frekvence generátoru min. 100 kHz Výstupní napětí minimální max. 40kV, maximální min. 150kV Expoziční čas od 1ms Předvolba expozičních programů pro orgány, s pamětí pro min. 200 programů. Vysokorychlostní rentgenový zářič na pojízdném závěsu malé ohnisko max. 0,6mm nebo menší o nominálním výkonu min. 30 kW velké ohnisko max. 1,2 mm nebo menší o nominálním výkonu min. 80 kW tepelná kapacita anody min. 350 kHU ochlazování anody min. 95 kHU/min. tepelná kapacita zářiče min. 1.300 kHU rotace anody min. 9.000 ot/min. Sloupovy závěs podélný posun min. 220 cm vertikální pohyb manuální i motorický: min.140 cm Rotace sloupu min. ±180° Rotace rentgenky okolo horizontální osy min. ±135° Primární clona s velkoplošným digitálním barevným dotykovým displejem pro možnost nastavení pracovního místa nebo volného snímku, orgánových programů, snímkovacích hodnot apod. Se světelným znázorněním nastaveného pole laserovou lokalizací, s motorickým i manuálním nastavením, s motorickou automatickou selekcí přídavné filtrace 1 – 3 mm Cu. Možno nabídnout alternativní možnost filtrace, či jejich kombinaci. Detektory a expozice Vyšetřovací stůl – volný bezdrátový detektor Bezdrátový detektor s aktivní plochou min. 34x42 cm, technologie detektoru a-Si. CsI, matrice detektoru min. 2350 x 2850. Mřížka pro detektor. Velikost pixelu detektoru max. 150 µm. Hmotnost maximálně 3,5 Kg. Automatické dobíjení detektoru v bucky stolu. Vertigraf – pevně mechanicky integrovaný (fixní) detektor s aktivní plochou min. 42x42 cm, technologie detektoru a-Si. Csl, matrice detektoru min. 2850 x 2850. Velikost pixelu detektoru max. 150 µm DAP metr - systém měření dávky na pacienta komůrkou integrovanou v primární cloně. Pracovní místa Stacionární, motoricky výškově nastavitelný vyšetřovací stůl s plovoucí deskou s minimální absorpcí záření velikost desky stolu min. 230 x 80 cm motorizované nastavení výšky stolu v rozsahu min. 28,5 cm minimální výška stolu max. 575 mm podélný pohyb desky stolu v rozsahu min. ± 40 cm příčný pohyb desky stolu v rozsahu min. ± 12 cm nosnost min. 300 kg Automatické udržování zvolené vzdálenosti mezi plovoucí deskou stolu a rentgenkou (funkce autotracking). Autotracking pro podélný pojezd sloupu s rentgenkou (detektor následuje pohyb rentgenky). Šikmý autotracking – detektor ve stole následuje rotaci rentgenky Výškově stavitelný, vertikální snímkovací stativ s nastavením centrálního paprsku Motorizovaný vertikální rozsah pohybu min. 140 cm Nejnižší výška středu detektoru nad podlahou max. 35 cm Automatické udržování zvolené výšky vertigrafu mezi rentgenkou stropního závěsu (funkce autotracking) Ovládací pracovní stanice s monitorem Stanice s možností zadávání pacientských dat, s následným zpracováním digitálního obrazu (úprava kontrastu a jasu, rotace, zvětšování, filtrace, označení stran obrazů a použité projekce) Komunikace a kompatibilita se systémem PACS a NIS, DICOM 3 (Store, Query/Retrieve, Modality Worklist, MPPS, Send) Speciální medicínský barevný TFT monitor s úhlopříčkou min. 19“, s rozlišením min. 1280x1024 bodů Čas mezi expozicí a náhledovým obrazem max. 4 s Čas mezi expozicí a obrazem v plném rozlišení max. 8 s Příslušenství speciální držák pro uchycení detektoru pro laterální expozice na stole, upevnitelný na lištu stolu. elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky kotevní prvky, kabelové kanály – rozvody technologický projekt |
| Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Společnost |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |