| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Digitální RTG skiagrafický přístroj (sloupový stativ) |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 037/2024 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 1 ks digitálního RTG skiagrafického přístroje (sloupový stativ) pro Radiodiagnostické oddělení na Poliklinice Nemocnice Žatec včetně příslušenství a pozáručního servisu na dobu 6 let. |  |
| Účel: | Obnova a modernizace zastaralého RTG vybavení, zkvalitnění poskytované péče. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| Digitální RTG skiagrafický přístroj s přímou digitalizací Vysokofrekvenční generátor s expoziční automatikou - Výkon min. 65 kW - Frekvence generátoru min. 100 kHz - Výstupní napětí minimální max. 40kV, maximální min. 150kV - Expoziční čas od 1ms - Předvolba expozičních programů pro orgány, s pamětí pro min. 200 programů. Vysokorychlostní rentgenový zářič na pojízdném závěsu - malé ohnisko max. 0,6mm nebo menší o nominálním výkonu min. 30 kW - velké ohnisko max. 1,2 mm nebo menší o nominálním výkonu min. 80 kW - tepelná kapacita anody min. 350 kHU - ochlazování anody min. 95 kHU/min. - tepelná kapacita zářiče min. 1.300 kHU - rotace anody min. 9.000 ot/min. Sloupovy závěs - podélný posun min. 220 cm - vertikální pohyb manuální i motorický: min.140 cm - Rotace sloupu min. ±180° - Rotace rentgenky okolo horizontální osy min. ±135° Primární clona s velkoplošným digitálním barevným dotykovým displejem pro možnost nastavení pracovního místa nebo volného snímku, orgánových programů, snímkovacích hodnot apod. Se světelným znázorněním nastaveného pole laserovou lokalizací, s motorickým i manuálním nastavením, s motorickou automatickou selekcí přídavné filtrace 1 – 3 mm Cu. Možno nabídnout alternativní možnost filtrace, či jejich kombinaci. Detektory a expozice Vyšetřovací stůl – volný bezdrátový detektor Bezdrátový detektor s aktivní plochou min. 34x42 cm, technologie detektoru a-Si. CsI, matrice detektoru min. 2350 x 2850. Mřížka pro detektor. Velikost pixelu detektoru max. 150 µm. Hmotnost maximálně 3,5 Kg. Automatické dobíjení detektoru v bucky stolu. Vertigraf – pevně mechanicky integrovaný (fixní) detektor s aktivní plochou min. 42x42 cm, technologie detektoru a-Si. Csl, matrice detektoru min. 2850 x 2850. Velikost pixelu detektoru max. 150 µm DAP metr - systém měření dávky na pacienta komůrkou integrovanou v primární cloně. Pracovní místa Stacionární, motoricky výškově nastavitelný vyšetřovací stůl s plovoucí deskou s minimální absorpcí záření - velikost desky stolu min. 230 x 80 cm - motorizované nastavení výšky stolu v rozsahu min. 28,5 cm - minimální výška stolu max. 575 mm - podélný pohyb desky stolu v rozsahu min. ± 40 cm - příčný pohyb desky stolu v rozsahu min. ± 12 cm - nosnost min. 300 kg - Automatické udržování zvolené vzdálenosti mezi plovoucí deskou stolu a rentgenkou (funkce autotracking). Autotracking pro podélný pojezd sloupu s rentgenkou (detektor následuje pohyb rentgenky). Šikmý autotracking – detektor ve stole následuje rotaci rentgenky Výškově stavitelný, vertikální snímkovací stativ s nastavením centrálního paprsku - Motorizovaný vertikální rozsah pohybu min. 140 cm - Nejnižší výška středu detektoru nad podlahou max. 35 cm - Automatické udržování zvolené výšky vertigrafu mezi rentgenkou stropního závěsu (funkce autotracking) Ovládací pracovní stanice s monitorem - Stanice s možností zadávání pacientských dat, s následným zpracováním digitálního obrazu (úprava kontrastu a jasu, rotace, zvětšování, filtrace, označení stran obrazů a použité projekce) - Komunikace a kompatibilita se systémem PACS a NIS, DICOM 3 (Store, Query/Retrieve, Modality Worklist, MPPS, Send) - Speciální medicínský barevný TFT monitor s úhlopříčkou min. 19“, s rozlišením min. 1280x1024 bodů - Čas mezi expozicí a náhledovým obrazem max. 4 s - Čas mezi expozicí a obrazem v plném rozlišení max. 8 s - Příslušenství - speciální držák pro uchycení detektoru pro laterální expozice na stole, upevnitelný na lištu stolu. - elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky - kotevní prvky, kabelové kanály – rozvody - technologický projekt |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |