| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky (včetně částí): | Modernizace technologické a aplikační infrastruktury pro PACS |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 005/2023 |  |
| Název:; Modernizace technologické a aplikační infrastruktury pro PACS. Cíl:; Cílem projektu je dodávka serverů a datových úložišť pro provoz systému PACS a rozšíření funkcionality tohoto systému o prvky zajišťující vyšší bezpečnost přístupu koncových uživatelů ke zdravotnické obrazové dokumentaci a také zvýšení dostupnosti a bezpečnosti archivace dat v souladu se Zákonem o kybernetické bezpečnosti. Dalším cílem projektového záměru je zvyšování efektivity a transparentnosti poskytování zdravotních služeb prostřednictvím zvýšení zabezpečení a kvality informačních systémů, dosažení vyšší integrity a výtěžnosti dat zpracovávaných v jednotlivých systémech při využití možnosti šifrované komunikace.. Stávající stav:; V současné době je řešení PACS provozováno na HW infrastruktuře, která již výkonově nevyhovuje požadavkům systému. HW infrastruktura je nevyhovující z hlediska dalšího rozvoje v oblasti zvýšení dostupnosti obrazových zdravotnických dat. Pořízení nových technologií je pro nemocnici nezbytně nutné, vzhledem k neustálému růstu objemu generovaných dat a růstu počtu připojených modalit generujících obrazová vyšetření. Zároveň současné řešení neumožňuje vícefaktorovou autentizaci uživatelů při přístupu mimo interní síť nemocnice, nejsou oddělena příchozí externí vyšetření a další funkce zajišťující maximální výtěžnost uložených dat.. Nevýhody stávajícího stavu:; Není možné zajištění přístupu k obrazové dokumentaci mimo nemocnici, protože není řešena vícefaktorová autentizace. Pro správce systému není k dispozici logovací konzole systému. Není možné provést upgrade systému a zároveň zajistit aplikační a konfigurační zálohy systému.. Popis řešení:; Projekt bude realizován především zavedením technologií pro šifrovanou komunikaci, archivaci dat a zálohování a zavedením mechanizmů pro vícefaktorové ověřování uživatelů. V rámci realizace dojde ke konsolidaci stávajících aplikací a zavedení jednotného uživatelského prostředí včetně autentizace uživatelů, logování a řízení uživatelských oprávnění. Oblasti modernizace: - Jádro systému PACS (šifrování dat, šifrování komunikace, auditní logování, řízení oprávnění, kontrola integrity dat, komunikace s okolními systémy prostřednictvím mezinárodních standardů, vytváření pravidelných aplikačních a konfiguračních záloh). - DICOM prohlížeče (webové technologie, zabezpečený vzdálený přístup a diagnostika, více faktorová autentizace uživatelů, podpora HTTP/2). - další moduly (soulad s legislativou, oddělení příchozích externích dat, rozšíření možností ukládané zdravotnické dokumentace) - HW (nové servery) Hlavní přínosy - možnost šifrování archivovaných dat, - možnost šifrování komunikace s dalšími DICOM uzly, - šifrovaná komunikace server-client v rámci přístupu a zobrazení dat na koncových zařízeních, - řízení přístupových práv, - více faktorová autentizace, - podpora mezinárodních standardů a doporučení pro bezpečnou komunikaci (IHE profily). Klíčové parametry:; - možnost šifrování archivovaných dat, - možnost šifrování komunikace s dalšími DICOM uzly, - šifrovaná komunikace server-client v rámci přístupu a zobrazení dat na koncových zařízeních, - řízení přístupových práv, - logování veškerých uživatelských činností, včetně možnosti předávání logů do systémů třetích stran, - více faktorová autentizace, - nový způsob ukládání obrazových dat, - zajištění souladu s GDPR, - zajištění dostatečného výkonu a datové kapacity pro provoz systému a archivaci dat, - rozdělení datového prostoru dle stáří a typu dat (SSD vrstva pro online data, HDD vrstva pro dlouhodobý archiv), - zajištění zálohování dat.. Minimální požadavky Zadavatele: - PACS archiv; Uchazeč splňuje ANO/NE. - neomezený objem uložených, ukládaných a zpracovávaných dat, počet připojených DICOM uzlů, počet uživatelů. - trvalý vzdálený dohled a monitoring stavu systému v režimu 24x7 s eskalačními pravidly pro řešení nežádoucích stavů. Trvalý vzdálený dohled musí zajistit interní sledování parametrů systému,. - kompatibilita se standardem DICOM verze 3.0, podpora pro Query/Retrieve, Store pro DICOM snímky v lossy a lossless kompresi pro výrazné zmenšení objemu přenášených dat po síti,. - archiv musí obsahovat funkcionality na kontrolu uložených dat,. - obrazová data musí být ukládána do systému ve standardním DICOM formátu v DICOM struktuře, vlastní obrazová data nesmí být ukládána do jakékoliv databáze. - systém musí umožnit příjem dat v komprimované i nekomprimované podobě. Pro dlouhodobou archivaci dat musí být využit veřejně dostupný (dokumentovaný) kompresní algoritmus. Systém musí podporovat souborovou i obrazovou kompresi. - kromě obrazových dat musí archiv umožňovat ke studiím ukládat i strukturované dávkové reporty (SR) ve formátu DICOM,. - systém musí umožňovat automatické přeposílání obrazových dat na jiné DICOM destinace (auto-routing), v rámci přeposílání musí být možná změna TransferSyntax za běhu,. - systém musí umožňovat pre-fetching starších studií z centrálního serveru do jiných DICOM uzlů na základě přijaté žádanky z RIS (starší vyšetření budou předchystána ještě před příjmem vyšetření nového), - systém musí umožňovat vícevláknový provoz, který umožní paralelní vyřizování požadavků.. - přeposílání dat musí být možné administrátorsky definovat nejen po skupinách modalit (např. všechna CT, všechny XA …), ale i po konkrétních jednotlivých modalitách, kde byla data pořízena,. - podpora šifrování TLS 1.2 nebo 1.3,. - archiv musí být optimalizován pro práci s vysokoobjemovými daty,. - webové administrační rozhraní pro správu systému - kompletní správa DICOM uzlů (připojování modalit, archivů, stanic vč. možnosti otestování DICOM komunikace), nastavení MWL, logovací konzole/prohlížeč logů, přehled využití licencí, obsazení datových úložišť a statistiky uložených dat, integrovaná funkce pro notifikaci uživatelů (např. o plánovaném upgradu, …), správa datových úložišť, autorouting (vytváření a editace routovacích pravidel),. - vícefaktorová autentizace (TOTP klíče),. - řízení přístupu podle typu operací a statická přiřazování oprávnění,. - import archivů 7z, rar, iso a zip vč. šifrovaných archivů,. - error cache – dočasné úložiště pro vyšetření, která nebylo možné uložit do archivu, součástí musí být možnost data editovat a následně dodatečně již opravená data do archivu uložit,. - podpora předávání logů systému do logovacích systémů třetích stran,. - podpora diakritiky, možnost asciifikace, kódování včetně Character Extension,. - certifikace zdravotnický prostředek třídy IIb. - Modul Proxy; Uchazeč splňuje ANO/NE. - možnost konsolidace více archivů (DICOM proxy transparentně slučující více PACSů),. - možnost automatizované anonymizace dat na základě definovaných pravidel (např. při přeposílání dat na definované DICOM uzly),. - oprava/změna pacientských údajů, podpora změny dat za letu, sjednocení více DICOM archivů pod jeden AET.. - certifikace zdravotnický prostředek třídy IIb. - Modul pro komunikaci s NIS; Uchazeč splňuje ANO/NE. - komunikace s NIS přes mezinárodní standard HL7 (podpora HL7 zpráv ADT, ORM, ORU),. - podpora komunikace s NIS pomocí web services,. - příjem nebo načtení textových popisů vyšetření uložených v NIS a jejich zobrazení v DICOM prohlížečích,. - otevření DICOM prohlížeče a zobrazení konkrétních snímků z prostředí NIS voláním dotazu dle definovaných parametrů (např. Accession Number, ID pacienta).. - příjem podkladů pro sestavení MWL (pracovní seznam modality) a jejich distribuce modalitám na základě žádanky vystavené v NIS,. - podpora MPPS (Modality Performed Procedure Step) - informace od modality o pořízení snímků či provedení nějaké části plánovaného úkonu,. - certifikace zdravotnický prostředek třídy IIb. - DICOM prohlížeč; Uchazeč splňuje ANO/NE. - Zadavatel požaduje dodávku multimodalitního centrálního DICOM prohlížeče určeného pro diagnostické použití s architekturou server-klient.. - Počet licencí: - 5x konkurenční licence diagnostické verze DICOM prohlížeče,. - Provoz klientské části nezávisle na operačním systému pracovní stanice pouze v prostředí standardního webového prohlížeče/browseru bez nutnosti instalace dalšího SW (aplikací, modulů, appletů či knihoven), tedy bez použití např. ORACLE Java, Microsoft .NET FrameWork, Adobe Flash apod.. - Ověřená kompatibilita s nejrozšířenějšími webovými prohlížeči/browsery – minimálně s Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. - Podpora zobrazení na různých koncových zařízeních zařízení – PC, notebook, tablet, smart phone apod.. - Kompatibilita se standardem DICOM verze 3.0.. - Podpora DICOM služeb: Query/Retrieve, Store.. - Podpora připojení neomezeného počtu různých zdrojů obrazových dat (např. možnost přímého odesílání obrazových dat z modalit do centrálního prohlížeče, napojení libovolného počtu DICOM archivů různých výrobců).. - Možnost zabezpečeného přístupu přes síť Internet odkudkoliv i mimo areál nemocnice - podpora HTTPS certifikátu, podpora autentizace pomocí Active Directory / LDAP, certifikátu, OAuth2 OpenID, více faktorová autentizace (TOTP klíče).. - Centrální správa uživatelských účtů a nastavení jednotlivých uživatelských profilů nebo skupin. Funkce musí být dostupná prostřednictvím webového uživatelského rozhraní.. - Prohlížeč musí umožňovat řízení oprávnění na úrovni role a pracoviště uživatele.. - Napojení na stávající NIS minimálně v rozsahu: - spuštění prohlížeče z prostředí NIS pomocí šifrovaného URL odkazu s parametrem Accession Number, případně podle dalších parametrů (např. ID pacienta), tak aby zobrazil vyšetření příslušející k dané žádance. - zobrazení textového popisu vyšetření v prostředí prohlížeče, - součinnost dodavatele NIS (Stapro s.r.o.) zajistí uchazeč.. - Prohlížeč musí umožňovat zpětné dohledání přístupu konkrétního uživatele k dané obrazové dokumentaci nebo pacientským datům po celou dobu životního cyklu řešení, tato funkcionalita musí být zákaznicky dostupná prostřednictvím přehledného webového uživatelského rozhraní.. - Vyhledávání musí být možné min. podle následujících parametrů: - jméno pacienta, - ID pacienta, - pohlaví, - číslo žádanky, - typ modality (výběr z číselníku), - rodné číslo či jiný definovaný identifikátor, - datum narození, - od/do data vytvoření vyšetření, - popis vyšetření, - vyšetřující lékař, - zdroj dat (Archiv).. - Možnost zapnutí automatické aktualizace seznamu vyhledaných vyšetření.. - Možnost uložení vyplněných vyhledávacích parametrů do seznamu “oblíbených“ filtrů a reportů uživatele včetně nastavení automatické aktivace zvoleného filtru po přihlášení uživatele.. - Zobrazení náhledů na série nebo snímky v seznamu vyšetření.. - Uživatelsky nastavitelné sloupce seznamu vyšetření (parametr, pořadí, šířka).. - Tvorba složek a pracovních seznamů s podporou těchto funkcionalit: - vytváření nových seznamů/složek, nastavení přístupových práv dle jednotlivých uživatelů nebo skupin uživatelů, např. pro účely indikačních komisí, konsilií, vizit apod., - možnost uživatelem přiřazovat vyšetření do složek a pracovních seznamů, ke kterým má zajištěn přístup, - možnost nastavení oprávnění uživatele k dané složce nebo pracovnímu seznamu min. v rozsahu: sdílení dalším uživatelům, přidávání vyšetření, přidávání komentářů, mazání vyšetření.. - Možnost zobrazení pouze konkrétní série vyšetření v prohlížeči.. - Funkce pro zobrazení všech vyšetření pacienta ze všech připojených zdrojů dat na časové ose nebo formou seznamu vyšetření, vč. možnosti filtrace a řazení zobrazovaných vyšetření.. - Možnost porovnání vyšetření různých pacientů (dávkové načtení a zobrazení více vyšetření různých pacientů najednou i přidání vyšetření jiného pacienta k aktuálně zobrazenému vyšetření).. - Automatické dočítání otevřených nedokončených/rozpracovaných vyšetření, tzn. při zobrazení vyšetření, které ještě není dokončené, se budou automaticky dotahovat zbývající snímky na pozadí a pro jejich zobrazení nebude nutné znovu načtení vyšetření.. - Podpora zobrazení medicínských zpráv v jiných formátech (min. *.pdf).. - Podpora zobrazení MPEG-4 přímo v prostředí prohlížeče bez spouštění SW třetích stran, přehrávání smyček z ultrazvuku, angiografie, laparoskopie apod., nastavení rychlosti a směru přehrávání, možnost spuštění/zastavení přehrávání ve všech oknech.. - Možnost uživatelského nastavení viditelnosti konkrétních DICOM tagů na obrazovce prohlížeče dle typu modality – musí být možné zobrazit libovolný DICOM tag, vč. možnost umístění popisků v závislosti na lateralitě snímku.. - Možnost rychlé volby pro zobrazení/skrytí DICOM atributů (volby pro skrytí údajů o pacientovi /vyšetření, orientace snímku, anotace).. - Export vyšetření/snímků ve formátu DICOM, MP4, JPG, PNG pro publikační a prezentační účely.. - Vypalování dat na CD/DVD vč. prohlížeče.. - Podpora anonymizace dle DICOM standardu – automatická nebo manuální anonymizace vyšetření, vč. obrazové anonymizace pro snímky, které mají pac. údaje „vypálené“ ve snímku.. - Možnost rozdělení obrazovky horizontálně i vertikálně pro zobrazení více snímků na jednom monitoru v rámci jednoho vyšetření a pro porovnání vícero vyšetření. U vícemonitorových stanic možnost rozvržení obrazovky na každém monitoru zvlášť i pro všechny monitory současně (jednotně).. - Grafické znázornění již otevřených vyšetření na úrovni uživatel/stanice/organizační jednotka.. - Automatické zmenšování písma při rozdělení obrazovky na více panelů, nastavení popisků, které se mají při zmenšení skrývat.. - Filtry (detekce hran, vyhlazení a zaostření snímku), barevné palety zobrazení.. - Uživatelsky editovatelné klávesové zkratky – možnost nastavení klávesových zkratek na jednotlivé funkce.. - Uživatelské předdefinování nástrojů na tlačítka myši dle typu vyšetření.. - Uživatelské nastavení velikosti ikon, písma, popisků, volba světlého/tmavého režimu.. - Uživatelské rozvržení panelu nástrojů na pracovní ploše prohlížeče a v kontextovém menu.. - Nastavení a konfigurace musí být možné definovat na uživatele, stanici, skupinu uživatelů.. - Funkce, která umožňují administrátorům se přihlásit se stejnými oprávněními a nastavením jako uživatel, kterému poskytují podporu. Veškeré prováděné operace musí být auditovány pod uživatelem, který funkci aktivoval, aby nebylo možno tuto funkci zneužít.. - Možnost uložení rozpracovaného stavu vyšetření na server pro následné použití (po přihlášení z jiného koncového zařízení, musí být možné zobrazit vyšetření v uloženém rozpracovaném stavu včetně komentářů, měření, rozložení obrazu, W/L apod.), uložený stav musí být možné sdílet s dalšími uživateli vč. možnosti vložení textového komentáře k uloženému stavu.. - Integrovaná, zabezpečená online vzdálená konzultace více uživatelů s následujícími vlastnostmi: - sdílení pohledu v reálném čase na stejná dynamická obrazová data, - v rámci konzultace musí být umožněno každému účastníkovi konzultace pracovat individuálně s vyšetřením, aniž by úpravy vyšetření vytvořené uživatelem viděli ostatní účastníci konzultace a zároveň musí mít každý účastník možnost provedené úpravy vyšetření zobrazit ostatním účastníkům konzultace. Sdílení provedených úprav vyšetření musí být provedeno formou přenesení pouze příkazů, aniž by se přenášela vlastní obrazová data (z důvodu rychlosti komunikace a zabránění zatížení sítě přenosem obrazových dat), - vkládání značek a textových poznámek, - neomezený počet současně spolupracujících uživatelů nad jedním vyšetřením, - neomezený počet současně aktivních konzultací, - podpora přizvání hostů, kteří nemají vytvořený účet pro přístup do systému, k on-line konzultaci (podpora externích spolupracovníků) zabezpečeným způsobem (např. zadáním PINu).. - Základní měření: - denzita, - pravítko, - tříbodový úhel, - poměr, - kalibrace - měření ortopedických úhlů dolní končetiny (HKA, FMA, TMA, JLCA).. - Pokročilé měření: - elipsa, - obrys, - kruh, - čtverec, - obdélník, - mnohoúhelník, - ROI (elipsa, volný obrys, kruh, čtverec, obdélník, předdefinovaná oblast o dané velikosti, zobrazení histogramu), - možnost uživatelského nastavení zobrazovaných hodnot ROI (průměrná denzita, minimální denzita, maximální denzita, rozsah hodnot denzity, obvod, plocha), - Cobbův úhel, - Böhlerův úhel, - zakřivení, - zobrazení statistiky v ROI.. - Manipulace s dvourozměrnými (nastavení W/L, zvětšení, posouvání, lupa s možností zvětšování po krocích, rotace, převracení dle vodorovné/svislé osy).. - Vytvoření klíčových snímků dle standardu DICOM (Key objects) vč. jejich zobrazení a možnosti uložení jako nové série vyšetření.. - Možnost práce s EKG signály generovanými ve formátu DICOM min. v rozsahu: - zobrazení 12-svodového záznamu, - možnost zobrazit pouze vybraný svod/vybrané svody, - možnost daný signál zvětšovat a posouvat v průběhu signálu, - možnost porovnávat dva a více různých signálů, - zobrazení základních informací o signálu, - měření amplitud a period, - tisk signálu v odpovídajícím měřítku včetně cejchu.. - Možnost přednastavení šablon (hodnot kontrastu) pro různé typy vyšetření. Šablony umožňují přednastavení hodnot window level, případně další parametry, pro různé typy vyšetření na klávesové zkratky.. - Vkládání anotací.. - Indikátor aktuálně zobrazené série/snímku.. - Import DICOM dat, vč. možnosti editace údajů při importu a výběru cílového archivu, kam se data importují. Možnost importu pouze pro přihlášeného uživatele nebo aktuální pracovní stanici.. - Uživatelská dokumentace dostupná jako součást prostředí prohlížeče.. - Certifikace zdravotnický prostředek třídy IIb. - Podpora více monitorů, včetně uživatelského nastavení podpory pro barevné a černobílé monitory.. - Možnost stranové volby zobrazení seznamu sérií vyšetření (platí pro každý připojený monitor).. - Měření objemu.. - Manipulace s dvourozměrnými i 3D snímky (nastavení W/L, nastavení LUT, zvětšení, posouvání, lupa s možností zvětšování po krocích, rotace, převracení dle vodorovné/svislé osy).. - Podpora manuální a automatické synchronizace, u manuální synchronizace volba pouze synchronizace snímků, s W/L nebo kompletní synchronizace se všemi dalším funkcemi (zoom, apod.), u automatické synchronizace pouze synchronizace snímků nebo kompletní synchronizace se všemi dalšími funkcemi.. - MPR, curved MPR, objemová rekonstrukce, MIP, MinIP, průměr, 3D kurzor, VRT, DVR.. - Možnost interaktivní změny tloušťky řezu.. - Fúze pro neomezené množství modalit (min. ze 3 modalit – PET CT, MR, CT), posun aktivní vrstvy ve fúzi.. - Zobrazení, vytváření a editace RTSTRUCT kontur.. - Závěsné (hanging) protokoly – možnost pokročilé definice hanging protokolů a kombinace pravidel pro zobrazení vyšetření. Musí být možné definovat min. rozložení obrazu (rozdělení obrazovky/obrazovek) dle typu vyšetření, počet diagnostických monitorů a nastavení zobrazení na každém z nich, automatické porovnání aktuálního a předchozích vyšetření, definice nastavení výchozí hodnot jako je např. WL, zoom, nastavení pozice otevření vyšetření, MPR, 3D rekonstrukce, apod. Všechna tato pravidla musí být možné kombinovat.. - Zobrazení a vytváření DICOM SR (Structured Report), vč. možnosti vytváření SR dle předdefinovaných textů. Možnost odeslání SR do NIS/RIS přes HL7.. - Možnost otevírat vyšetření v samostatných záložkách, mezi kterými lze v uživatelském prostředí DICOM prohlížeče přepínat.. - Pro zpracování 3D rekonstrukcí možnost využití výkonu grafických karet v diagnostických stanicích a na serveru pro sdílení jejich výkonu pro více koncových zařízení – možnost definice priorit využití graf. karet na základě IP adres, apod.. - Nástroj na správu a administraci zdravotnické obrazové dokumentace; Uchazeč splňuje ANO/NE. - multilicence pro neomezený počet uživatelů,. - seznam vyšetření uložených v PACS, vč. možnosti zobrazení detailu vyšetření, zobrazení vlastního vyšetření ve webovém DICOM prohlížeči a využití dále definovaných funkcí z detailu vyšetření, vyhledávání musí být možné min. podle následujících parametrů: - jméno pacienta, ID pacienta, číslo žádanky, typ modality, datum narození, od/do data vytvoření vyšetření,. - uživatelské nastavení vyhledaných informací (definice zobrazených atributů, možnost uložení často využívaných vyhledávacích filtrů). - import DICOM dat s výběrem DICOM archivu, do kterého se importují data,. - import ne-DICOM dat (min. JPG, PDF) s výběrem DICOM archivu, do kterého se importují data: - součástí této funkce je vazba na seznam žádanek/worklist a možnost výběru žádanky pro převzetí pacientských údajů, které jsou nutné pro uložení dat do PACS archivu, - součástí této funkce je možnost editace/oprava pacientských údajů před provedením vlastního importu,. - export vyšetření: - formát JPG – v komprimované či nekomprimované podobě na úrovni snímek, série, studie - formát MP4 – v komprimované či nekomprimované podobě s možností nastavení FPS na úrovni snímek, série, studie - formát DICOM – na úrovni snímek, série, studie - vypalování dat na CD/DVD vč. prohlížeče,. - opravy vyšetření – možnost opravy na úrovni pacient a na úrovni vyšetření. Na úrovni pacient je požadována oprava demografických údajů pacienta následná oprava všech vyšetření daného pacienta. Na úrovni vyšetření je požadována oprava údajů ve vyšetření (min. jméno pacienta, ID pacienta, číslo žádanky, datum narození, pohlaví, datum vytvoření vyšetření, čas vytvoření vyšetření) - součástí této funkce je vazba na seznam žádanek/worklist a možnost výběru žádanky pro převzetí pacientských údajů, které jsou nutné pro uložení dat do PACS archivu,. - rozdělování vyšetření – rozdělení vyšetření a přesun vybraných sérií do nového vyšetření, součástí této funkce je vazba na seznam žádanek/worklist a možnost výběru žádanky pro převzetí pacientských údajů, které jsou nutné pro uložení dat do PACS archivu,. - přeskupení vyšetření – přesun vybraných sérií mezi různými vyšetřeními,. - přesun a kopírování dat mezi různými (připojenými) DICOM uzly – možnost přesunu nebo kopírování vyšetření nebo pouze jednotlivých sérií mezi připojenými DICOM uzly,. - možnost odesílání dat přes výměnné sítě mDEX (je součástí dodávky), ePACS, ReDiMed vč. výběru sítě, přes kterou se data posílají, možnost rychlého hledání v seznamu příjemců, možnost uživatelské definice oblíbených cílových uzlů, možnost odeslání vyšetření vč. nálezu, možnost odeslání na více uzlů zároveň,. - zobrazení historie odeslaných dat přes výměnné sítě, vč. zobrazení detailních informací (kdo, kdy, co, kam odeslal),. - možnost výběru vyšetření pro zachování ve vybraném připojeném DICOM archivu, který má nastavené automatické odmazávání (např. uchování dat v odděleném obrazovém archivu nebo komunikačním serveru),. - anonymizace dat – možnost manuální nebo automatické anonymizace pacientských údajů, anonymizace musí být dostupná min. u funkcí pro export, odesílání dat, kopírování, přesun,. - smazání celého vyšetření nebo pouze vybrané série, součástí této funkce je následný přesun smazaného vyšetření do koše, který se bude automaticky odmazávat po předem definované době,. - zobrazen nálezu z NIS v detailu vyšetření,. - zobrazení DICOM atributů,. - přidání/doplnění snímků k vyšetření,. - tvorba složek a pracovních seznamů s podporou těchto funkcionalit: - vytváření nových seznamů/složek, nastavení přístupových práv dle jednotlivých uživatelů nebo skupin uživatelů, např. pro účely indikačních komisí, konsilií, vizit apod. - možnost uživatelem přiřazovat vyšetření do složek a pracovních seznamů, ke kterým má zajištěn přístup. - možnost nastavení oprávnění uživatele k dané složce nebo pracovnímu seznamu. - podpora zobrazení a vytváření DICOM SR (Structured Report), vč. možnosti vytváření SR dle předdefinovaných textů,. - zobrazení žádanek z MWL a jejich případná editace,. - zobrazení seznamu všech akcí, vč. zobrazení jejich stavu (ne/provedeno, probíhá apod.) a detailních informací o každé akci (autor, čas, typ akce, …),. - systém notifikací – uživatelské notifikace informující uživatele o stavu provedené akce, možnost zobrazení detailních informací,. - přístup administrátorů a uživatelů do systému je logován. Logy je následně možné předávat v dohodnuté struktuře do systémů třetích stran pro jejich další zpracování. Integrovaný prohlížeč logů pro jejich filtraci (uživatel, datum, vyšetření, apod.),. - zobrazení statistik zaplnění úložiště provozovaného systému (roční/měsíční přehled uložených dat v TB),. - zobrazení statistik počtu vyšetření za vybrané období dle konkrétní modality,. - možnost centrální správy přístupových práv uživatelů (dle rolí) a vytváření uživatelských skupin pro přístup k jednotlivým funkcím uvedeným výše,. - možnost autentizace uživatelů při spouštění prostřednictvím Active Directory / LDAP a řízení oprávnění na úrovni role a pracoviště uživatele,. - technologie, která nevyžaduje instalaci doplňkových modulů do webového prohlížeče (například HTML5),. - responsivní vzhled pro použití na jakémkoliv koncovém zařízení (tablet, chytrý telefon, stanice, atd.). - náhled na vyšetření bez nutnosti použití webového prohlížeče,. - integrace webového DICOM prohlížeče (obrazová dokumentace bude primárně zobrazena v prohlížeči s automatickým výběrem klinické či diagnostické verze prohlížeče dle oprávnění uživatelů),. - uživatelská dokumentace součástí prostředí tohoto nástroje.. - certifikace zdravotnický prostředek třídy IIb. - Oddělený obrazový archiv; Uchazeč splňuje ANO/NE. - pro dočasnou archivaci příchozích a importovaných obrazových dat. - software musí být integrován do prostředí webového DICOM prohlížeče a do webového nástroje pro administraci a správu zdravotnické obrazové dokumentace a umožňovat nezávisle na centrálním PACS systému příjem, archivaci a distribuci obrazových dat z jiných zdrav. zařízení získaných prostřednictvím výměnných sítí (mDEX, ePACS a ReDiMed). - do archivu musí být umožněn import dat z CD/DVD, USB Flash disk, apod. prostřednictvím webového DICOM prohlížeče a nástroje pro administraci a správu zdravotnické obrazové dokumentace. - SW musí umožnit automatické odmazávání uložených obrazových dat po nastavitelné době a umožňovat přesun dat do centrálního PACS. - součástí funkcionality odděleného archivu musí být také automatická oprava dat dle Zadavatelem používaného formátu ID pacienta – tzn. sjednocení formátu příchozích dat s formátem používaným Zadavatelem. - dále musí být zajištěno, že požadované klinické i diagnostické prohlížeče budou mít zajištěn přístup jak k datům centrálního PACS, tak i ke všem datům uloženým v odděleném archivu. - Zadavatel dále požaduje implementaci komunikačního uzlu mDEX, který zajistí odesílání a příjem obrazových vyšetření do/z jiných zdravotnických zařízení. Archivace, přístup k přijatým vyšetřením z mDEX a odesílání dokumentace pomocí této komunikační sítě bude zajišťována integrací nově implementovaných komponent, tzn. odděleným obrazovým archivem, webovým portálem a webovým DICOM prohlížečem.. - certifikace zdravotnický prostředek třídy IIb. - Hardware; Uchazeč splňuje ANO/NE. Zadavatel požaduje dodávku 2 ks serverů pro provoz PACS.. Minimální technické požadavky na každý server:. - rack provedení 1U/2U. - CPU, podpora hyperthreadingu, o výkonu min. 25000 bodů Passmark CPU Mark (dle http://www.cpubenchmark.net/). - operační paměť 128 GB RAM. - 2x 128 GB SSD pro systém. - min. 2 TB čistá využitelná kapacita na SSD HDD. - min. 16 TB čistá datová kapacita na SATA HDD. - redundantní zdroj napájení. - integrovaný modul pro vzdálenou správu. - výkonná grafická karta, 5 GB RAM DDR5. - 2x Gbit LAN. - 2x 10 Gbit SFP+. - potřebný operační systém pro běh SW licencí. - Diagnostické pracovní stanice (celkem 2ks); Uchazeč splňuje ANO/NE. Zadavatel požaduje dodávku 2 ks kompletních sestav diagnostické pracovní stanice, každé včetně dvou diagnostických a jednoho náhledového monitoru. Tyto stanice budou primárně využívány pro diagnostiku obrazových vyšetření pacientů.. Minimální technické požadavky na PC:. - CPU o výkonu min. 9700 bodů Passmark CPU Mark (dle http://www.cpubenchmark.net/ ke dni 15.9.2021). - 16GB RAM DDR4,. - 1x 256GB SSD pro systém a data,. - optická mechanika DVD+/-RW DL,. - zdroj 300W PFC tichý,. - Gbit LAN,. - CZ USB klávesnice, myš,. - MS Windows 10 Pro, CZ, 64-bit nebo vyšší,. - záložní zdroj napájení s minimální kapacitou 700VA/230V.. Minimální technické požadavky na dvojici diagnostických monitorů:. - barevný diagnostický monitor. - rozlišení 3MPix (2048x1536). - úhlopříčka 21". - kalibrovaná svítivost 400 cd/m2 (max. 1000cd/m2). - kontrast 1500:1. - LED technologie. - pozor. úhel 178°. - 1x DVI-D, 1x DisplayPort. - Portrait/landscape mode. - EN 60601-1. - stabilizovaný podsvit. - přední senzor pro průběžnou kontrolu kvality zobrazení. - interní rekalibrace senzoru. - grafická karta s odpovídajícím výkonem, určená výrobcem monitoru pro navrhovaný typ diagnostického monitoru s napojením i na kancelářský monitor,. Minimální technické požadavky na náhledový monitor:. - barevný LCD monitor,. - minimální rozlišení monitoru 1920x1080(1080x1920),. - úhlopříčka min. 24",. - svítivost 250 cd/m2,. - kontrast 1000:1,. - 1 x DisplayPort, 1x VGA,. - WLED podsvit,. - LCD monitory s úhlopříčkou min.60" (celkem 6ks); Uchazeč splňuje ANO/NE. Minimální požadavky každého monitoru:. - Úhlopříčka 60“. - Jas 500 cd/m2. - Kontrast 8000:1. - Rozlišení 3840x2160. - DisplayPort, HDMI. - LAN. - Simulace DICOM. - Držák monitoru. - Implementační služby; Uchazeč splňuje ANO/NE. Předmětem zakázky jsou veškeré služby související s dodávkou (doprava, instalace, implementace do stávající infrastruktury, migrace dat, zaškolení správy systému a klíčových uživatelů).. U všech dodávek bude požadováno dodání originálních a nových zařízení, licencovaných na Zadavatele a podle pravidel výrobce tak, aby bylo možné eskalovat případné závady přímo na technickou podporu výrobce.. Součástí nabídkové ceny musí být i veškeré práce či činnosti, které v této zadávací dokumentaci nejsou explicitně uvedeny, ale které musí Uchazeč s ohledem na jím nabízený předmět plnění a jeho řádnou a úplnou realizaci provést k dosažení zadavatelem požadovaného cílového stavu.. - Záruka; Uchazeč splňuje ANO/NE. Zadavatel požaduje následující záruku na hardware: - 7 let na servery pro PACS - 5 let na diagnostické monitory - 3 roky na ostatní HW. Zadavatel požaduje záruční dobu v délce 60 měsíců na software. Po celou dobu záruční doby bude uchazeč provádět nebo na vlastní náklad zajistí provedení pravidelných technických prohlídek nařízených výrobcem dle příslušného zákona o zdravotnických prostředcích, nebo pravidelné revize/prohlídky, včetně vystavení protokolu a případného update a upgrade software (legislativní a bezpečnostní požadavky, opravy případných chyb, nové verze). To vše po dobu záruky bez povinnosti Zadavatele platit Uchazeči nad rámec sjednané ceny, a to ve výrobcem předepsaném intervalu, nejméně však 1x ročně. Dodavatel je povinen poskytovat pro systém nepřetržitý vzdálený dohled v režimu 365 dní v roce / 24 hodin denně / 7 dní v týdnu s tím, že je povinen zřídit komunikační kanál pro ohlašování případných závad, a to formou hotline nebo helpdesk. Hotline/helpdesk Hotline a/nebo helpdesk budou kupujícímu k dispozici v režimu 365 dní v roce/24 hodin denně/ 7 dní v týdnu. Hotline a/nebo helpdesk budou kupujícímu umožňovat okamžité ohlášení poruchy. Poruchy Porucha kategorie A – Urgentní – za Urgentní poruchu se považuje stav celkové nefunkčnosti systému či nemožnosti využívat klíčové funkcionality řešení Porucha kategorie B – Běžná – za Běžnou poruchu se považuje stav, kdy systém neodpovídá smlouvě či požadavkům na jeho provoz, ale neohrožuje klíčové funkcionality řešení Lhůty Porucha kategorie A – reakční doba: - 4 hodiny, byla-li vada oznámena v pracovní době - 24 hodin, byla-li vada oznámena mimo pracovní dobu Porucha kategorie B – reakční doba: - následující pracovní den po oznámení vady Prodávající ve sjednané reakční době potvrdí Kupujícímu, že obdržel oznámení vady Kupujícím. V potvrzení uvede označení evidované vady a termín zahájení prací na odstraňování poruchy. Tyto informace doručí elektronicky osobě, která problém za Kupujícího nahlásila a dále prostřednictvím Helpdesk, je-li tato služba poskytována. Prodávající je oprávněn navrhnout nebo poskytnout náhradní řešení vady tak, aby došlo k eliminaci dopadů této vady na provoz systému PACS (snížení závažnosti nebo omezení vady) do konečného systémového řešení. V případě, že bude snížena závažnost vady, upravují se poměrně k tomuto lhůty ve vztahu k nové závažnosti vady.. |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |