| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | RTG přístroje - část č. 2 – Pojízdný RTG digitální přístroj |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 023/2022 |  |
| Dotaz č. 1: |  |  |
| Odpověď č. 1: | 1. Ne. Zadavatel trvá na požadovaném parametru, z důvodu možnosti nastavení optimální vzdálenosti a zamezení geometrického zkreslení obrazu. 2. Ne. Zadavatel trvá na požadovaném parametru, z důvodu možnosti snímkování pacienta z jedné strany lůžka. 3. Ne. Zadavatel trvá na požadovaném parametru, z důvodu používání vyšších hodnot kV. Například u snímkování srdce a plic na lůžku tvrdou technikou. 4. Ne. Zadavatel trvá na požadovaném parametru, maximální hodnota proudu 450mA odpovídá požadovanému výkonu generátoru. |  |
| Dotaz č. 2: |  |  |
| Odpověď č. 2: | 1. Ne. Zadavatel trvá na požadovaném zadání technické specifikace. Výšku parkovací polohy preferujeme dle technické specifikace z důvodů optimální manipulace s pojízdným přístrojem. Výška ohnisku požadujeme dle technické specifikace z důvodu možnosti nastavení optimální vzdálenosti a zamezení geometrického zkreslení obrazu. Požadovanou hmotnost přístroje a velikost displeje plní více výrobců. 2. Ne. Zadavatel trvá na požadovaném parametru pro potřeby maximálního klinického využití. Požadovaná hodnota je standardní a odpovídá potřebám zadavatele. 3. Ne. Zadavatel trvá na požadovaném zadání technické specifikace. Požadovaný parametr plní více výrobců. |  |