| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | RTG přístroje - část č. 4 – Digitální RTG skiagrafický přístroj (stropní stativ) |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 023/2022 |  |
| Dotaz: |  |  |
| Odpověď: | 1. Ne. Zadavatel trvá na požadovaném parametru, minimálně 3. výrobci nabízí frekvenci generátoru ≥ 100kHz 2. Ne. Zadavatel trvá na požadovaném parametru. 3. Ne. Zadavatel trvá na požadovaném parametru. 4. Ne. Zadavatel trvá na požadovaném parametru, rychlost posunu stropního závěsu ve vertikálním směru s rychlostí min. 0,3m/s nabízí minimálně 3. výrobci. Rychlost posunu stropního závěsu ovlivňuje zlepšuje průchodnost pacientů. 5. Ne. Zadavatel trvá na požadovaném parametru. 6. Ne. Zadavatel trvá na požadovaném parametru. Jedná se o funkci, která slouží jako prevence opakování snímků. 7. Ne. Zadavatel trvá na požadovaném zadání technické specifikace, minimálně 3. výrobci nabízí volné bezdrátové detektory s požadovanými parametry. 8. Ne. Zadavatel trvá na požadovaném zadání technické specifikace. 9. Ne. Zadavatel trvá na požadovaném parametru. Z důvodů optimální manipulace s pacientem je motorizované nastavení výšky stolu v rozsahu min. 35cm standardem. 10. Ne. Zadavatel trvá na požadovaném parametru. Hodnota minimální výšky stolu bývá u určitých výrobců i nižší, než požadovaných 55cm, proto tuto hodnotu požadujeme jako maximální. 11. Ne. Zadavatel trvá na požadovaném zadání technické specifikace. Pohyb všech pracujících motorů pro simultánní pohyb v minimálně šesti osách současně výrazně urychlí nastavení systému do požadované pozice. |  |