| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | Anesteziologická a ventilační technika- část 1 Anesteziologický přístroj |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 003/2022 |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 2 ks anesteziologického přístroje pro oddělení ARO Nemocnice Žatec o.p.s. |
| Účel: | Účelem dodávky je obnova a modernizace přístrojů pro anestezii a ventilaci. Nové vybavení zadavateli umožní terapii dle současných požadavků a trendů na ventilaci. Zadavatel předpokládá zvýšení kvality a bezpečí poskytované péče nejen o pacienty, ale i v rámci personálu. |
| Parametry předmětu plnění: |
| Anesteziologický přístroj modulární konstrukce pro pacienty všech věkových skupin – novorozence (od 5 ml měřitelného dechového objemu), děti a dospělí, nový, nerepasovaný Jednoduchý testovací režim s možností uvedení přístroje do provozu ihned po zapnutí Nízké provozní náklady při vedení anestezie s malými průtoky čerstvých plynů s návratem měřeného vzorku plynu zpět do pacientského okruhu Ukazatel využití dýchací směsi pro podávání anestézie Low-flow a Minimal-flow Monitoring spotřeby anestetik a mediplynů v ml., respektive v litrech (včetně použitého množství anestetika) Integrovaná pacientská jednotka nepřesahující půdorys pracovní desky Absorbér CO2 - jednotka se snadno vyměnitelnou autoklávovatelnou nádobou absorbéru CO2, možnost připojení uzavřené jednotky na jedno použití, možnost výměny za provozu, možnost fungování pacientského okruhu i v případě absence absorbér 800g Připojení k centrálnímu rozvodu plynů – vzduch, N20, O2 a připojení k 10 l tlakovým lahvím umístěných na přístroji Nastavitelný flowtriger – v rozsahu pro děti i dospělé Možnost připojení jednocestných okruhů 02 průtokoměr – integrovaný, externí Záložní zdroj napájení min. 30 min Integrované osvětlení pracovní plochy Integrovaný odtah anesteziologických plynů Průtokoměry umožňující přesné dávkování (směšování) plynů i při nízkých průtocích Rozsah nastavení flow čerstvé směsi min. (0,1 - 15) l/min Možné použití s Desflurane, Sevoflurane a Isoflurane (odpařovače nejsou součástí nabídky) Pozice alespoň pro dva odpařovače Hypoxická ochrana nastavení čerstvé směsi Monitor plynové analýzy a ventilace Barevný displej monitoru s velikostí min. 15" Uživatelský SW kompletně v českém jazyce Zobrazení alespoň 3 křivek současně, zobrazení smyček Analýza trendů Monitoring plicní mechaniky Plynová analýza Analýza inspiria a expiria Desflurane, Sevoflurane, Isoflurane, N2O, CO2, O2 MAC, MACage s možností přepočtu na věk pacienta Paramagnetické měření O2 Kompletní příslušenství pro provoz Ventilátor Elektronicky řízený Ventilační režimy pro objemově a tlakově řízenou ventilaci – min. VC, PC, SIMV + PS, PSV, CPAP, MAN/SPONT Monitorace ventilačních parametrů (min. objemové a tlakové hodnoty, smyčky plicní mechaniky Tv, Mv, podajnosti plic) VT rozsah min. od 5 do 1500 ml Frekvence rozsah min. (4 - 100) dechů /min Hodnota PEEP rozsah min. (4-30) mbar Kompenzace úniků a poddajnosti okruhu Vyhřívání dýchacího okruhu ventilátoru nebo jiný systém pro eliminaci kondenzace v přístroji a optimalizaci výkonu při anestézii minimal flow při průtocích od 0,2 l / min. Pohon ventilátoru (elektrický nebo pneumatický) s možností vizuální kontroly netěsností a zpětnou regulací dechového objemu Příslušenství Integrovaná odsávačka z dolních cest dýchacích včetně příslušenství Pacientský set Systém odtahu přebytečných plynů včetně hadice pro připojení do odtahu na pracovišti Tlakové hadice pro připojení do stávajícího centrálního rozvodu (O2, N2O, AIR) Držák pro pacientský hadicový set Držák na 2 kusy 10 l tlakových lahví, Otočné rameno pro monitor vitálních funkcí Zásuvky pro drobný materiál min. 3 Pojízdný podvozek se čtyřmi antistatickými kolečky, minimálně dvě bržděné Monitor vitálních funkcí Barevný displej monitoru s velikostí úhlopříčky min. 15" 3 svodové EKG, HR, respirace, ST analýza, NIBP, SpO2, 2 x IBP, teplota Kompletní příslušenství pro opakované použití pro všechny monitorované parametry Akustické a optické alarmy všech měřených parametrů 1ks modul měření hloubky vědomí – využití modulu i na stávajícím anesteziologickém přístroji Carestation 650 2ks modul měření relaxace (NMT), využití modulů i na stávajícím anesteziologickém přístroji Carestation 650 Kvantitativní měření analgezie v průběhu chir. výkonů, vyhodnocení indexu odezvy na chir. podnět z Sp02 křivky se zobrazením na displeji monitoru, z důvodu nedostatku místa na OS neakceptujeme externí přístroj Zobrazení křivek současně min. 6 - ti křivek Grafické a numerické trendy 24 hodin, včetně minitrendů s rozlišením 1 min. Lékové kalkulace Automatický záznam událostí včetně křivek s možností zpětného vyvolání, archivace, tisk Monitorace základních arytmií Akumulátor na provoz s automatickým dobíjením ze sítě min. 1 hod Možnost použití pro transport pacienta Použití pro všechny kategorie pacientů |
| Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Společnost |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | Anesteziologická a ventilační technika - část 2 plicní ventilátor |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 003/2022 |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 6 ks plicního ventilátoru pro oddělení ARO, interní a JIP Nemocnice Žatec o.p.s. |
| Účel: | Účelem dodávky je obnova a modernizace přístrojů pro ventilaci. Nové vybavení zadavateli umožní zvýšení kvality poskytované péče |
| Parametry předmětu plnění: |
| Lůžkový ventilátor pro UPV dětí a dospělých Vlastní zdroj stlačeného vzduchu (ne externí kompresor) Stojan a brzditelný podvozek Uchycení samotného ventilátoru na stojan tak, aby umožnilo jeho rychlé odejmutí (z dokovací stanice), nikoli uchycení pomocí šroubů Rameno pro uchycení dýchacího okruhu Integrované madlo Ovládací barevný dotykový displej min. 8" Automatický test dýchacího okruhu bez zásahu obsluhy Integrované HiFlow O2 min. 60 l/min Provoz bez externího flow senzoru Možnost měření tlaků a objemů na Y spojce u pacienta Připojení O2 Nebulizace léků Stand-by režim Noční režim (nastavitelné snížení jasu) s časovým nastavením, tedy automatickým spouštěním tohoto režimu Parametry Objemově řízená ventilace s podporou, SIMV Tlakově řízená ventilace s podporou, SIMV BiPAP (nebo ekvivalent jako DuoPAP, BiLevel...) Neinvazivní ventilace Integrované měření EtCO2 metodou mainstream Integrované měření Masimo (SpHb, SpOC, SpCO, SpMet, Puls, Pi - perfúzní index, PVi - Pleth Variability index), pouze u 2 ks přístrojů Dechové objemy od 50 ml do 2 l PEEP 0 - 35cmH2O Dechová frekvence 1 - 120/min I:E 1:50 až 50:1 Flow trigger 0,2 - 15 l/min Smyčky Objem/tlak, Průtok/objem, Průtok/tlak Grafické rozlišení řízené a spontánní aktivity Trendy min. 72 hodin Měřené/zobrazené parametry Mve, Mve spon., f total, f spon., P plat., P peak, PEEP, Vte, Vte spon., Průtok max, I:E, R (resist.), C (compl.), RSB Procedura zadržení dechu Procedura pre-oxygenace s přednastavením 40 až 100% O2 a dobou pre-oxygenace 30 sekund až 3min Kompenzace kanyly Možnost nastavení Automatických alarmových mezí Interní baterie pro min. 3 hod provozu Třída ochrany IP44 a vyšší Hmotnost včetně baterie (bez stojanu a podvozku) do 7 kg Síťové napájení 220-240V, 50Hz Příslušenství Dýchací okruh pro jednorázové použití, 10ks Dýchací okruh pro opakované použití, ke každému přístroji Testovací plíce pro každý přístroj Držák na aktivní zvlhčovač Tlaková hadice a příslušenství nutné pro prvotní použití přístroje |
| Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Společnost |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | Anesteziologická a ventilační technika - část 3 transportní ventilátor |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 003/2022 |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 4 ks transportních ventilátorů pro interní a dětské oddělení, ARO Nemocnice Žatec o.p.s. |
| Účel: | Účelem dodávky je obnova a modernizace přístrojů pro ventilaci. Nové vybavení zadavateli umožní terapii dle současných požadavků a trendů na ventilaci. Zadavatel předpokládá zvýšení kvality a bezpečí poskytované péče nejen o pacienty, ale i v rámci personálu. |
| Parametry předmětu plnění: |
| Ventilátor pro UPV dětí a dospělých Vlastní zdroj stlačeného vzduchu (ne externí kompresor) Ovládací barevný dotykový displej min. 8" Automatický test dýchacího okruhu bez zásahu obsluhy Integrované HiFlow O2 min. 60 l/min Provoz bez externího flow senzoru Možnost měření tlaků a objemů na Y spojce pacienta Připojení O2 Integrované madlo pro transport Integrované držáky pro možnost zavěšení za rám postele Možnost zakrytí ovládací obrazovky krytem (prevence mechanického poškození při transportu) Požadované parametry Objemově řízená ventilace s podporou, SIMV Tlakově řízená ventilace s podporou, SIMV BiPAP (nebo ekvivalent jako DuoPAP, BiLevel...) Neinvazivní ventilace Dechové objemy od 50 ml do 2 l PEEP 0 - 35 cmH2O Dechová frekvence 1 - 120/min I:E 1:50 až 50:1 Flow trigger 0,2 - 15 l/min Měřené/zobrazené parametry Mve, Mve spon., f total, f spon., P plat., P peak, PEEP, Vte, Vte spon., Průtok max, I:E, R (resist.), C (compl.), RSB (rapid shalow breathing index) Procedura zadržení dechu Kompenzace kanyly Možnost nastavení Automatických alarmových mezí Interní baterie na min. 3 hodiny provozu Třída ochrany min. IP44 Hmotnost včetně baterie max. 7 kg Síťové napájení 220-240V/50Hz Přídavná (integrovaná) baterie pro další 3 hodiny provozu Možnost rozšíření Možnost rozšíření o integrované měření EtCO2 mainstream Možnost rozšíření o měření SpO2 Masimo (SpMet, SpHb) Příslušenství Dýchací okruh pro jednorázové použití, 10ks Testovací plíce ke každému ventilátoru Tlaková hadice a příslušenství nutné pro použití přístroje |
| Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Společnost |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |