| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Anesteziologická a ventilační technika- část 1 Anesteziologický přístroj |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 003/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 2 ks anesteziologického přístroje pro oddělení ARO Nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Účelem dodávky je obnova a modernizace přístrojů pro anestezii a ventilaci. Nové vybavení zadavateli umožní terapii dle současných požadavků a trendů na ventilaci. Zadavatel předpokládá zvýšení kvality a bezpečí poskytované péče nejen o pacienty, ale i v rámci personálu. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| Anesteziologický přístroj modulární konstrukce pro pacienty všech věkových skupin – novorozence (od 5 ml měřitelného dechového objemu), děti a dospělí, nový, nerepasovaný - Jednoduchý testovací režim s možností uvedení přístroje do provozu ihned po zapnutí - Nízké provozní náklady při vedení anestezie s malými průtoky čerstvých plynů s návratem měřeného vzorku plynu zpět do pacientského okruhu - Ukazatel využití dýchací směsi pro podávání anestézie Low-flow a Minimal-flow - Monitoring spotřeby anestetik a mediplynů v ml., respektive v litrech (včetně použitého množství anestetika) - Integrovaná pacientská jednotka nepřesahující půdorys pracovní desky - Absorbér CO2 - jednotka se snadno vyměnitelnou autoklávovatelnou nádobou absorbéru CO2, možnost připojení uzavřené jednotky na jedno použití, možnost výměny za provozu, možnost fungování pacientského okruhu i v případě absence absorbér 800g - Připojení k centrálnímu rozvodu plynů – vzduch, N20, O2 a připojení k 10 l tlakovým lahvím umístěných na přístroji - Nastavitelný flowtriger – v rozsahu pro děti i dospělé - Možnost připojení jednocestných okruhů - 02 průtokoměr – integrovaný, externí - Záložní zdroj napájení min. 30 min - Integrované osvětlení pracovní plochy - Integrovaný odtah anesteziologických plynů - Průtokoměry umožňující přesné dávkování (směšování) plynů i při nízkých průtocích - Rozsah nastavení flow čerstvé směsi min. (0,1 - 15) l/min - Možné použití s Desflurane, Sevoflurane a Isoflurane (odpařovače nejsou součástí nabídky) - Pozice alespoň pro dva odpařovače - Hypoxická ochrana nastavení čerstvé směsi Monitor plynové analýzy a ventilace - Barevný displej monitoru s velikostí min. 15" - Uživatelský SW kompletně v českém jazyce - Zobrazení alespoň 3 křivek současně, zobrazení smyček - Analýza trendů - Monitoring plicní mechaniky Plynová analýza - Analýza inspiria a expiria - Desflurane, Sevoflurane, Isoflurane, N2O, CO2, O2 - MAC, MACage s možností přepočtu na věk pacienta - Paramagnetické měření O2 - Kompletní příslušenství pro provoz Ventilátor - Elektronicky řízený - Ventilační režimy pro objemově a tlakově řízenou ventilaci – min. VC, PC, SIMV + PS, PSV, CPAP, MAN/SPONT - Monitorace ventilačních parametrů (min. objemové a tlakové hodnoty, smyčky plicní mechaniky Tv, Mv, podajnosti plic) - VT rozsah min. od 5 do 1500 ml - Frekvence rozsah min. (4 - 100) dechů /min - Hodnota PEEP rozsah min. (4-30) mbar - Kompenzace úniků a poddajnosti okruhu - Vyhřívání dýchacího okruhu ventilátoru nebo jiný systém pro eliminaci kondenzace v přístroji a optimalizaci výkonu při anestézii minimal flow při průtocích od 0,2 l / min. - Pohon ventilátoru (elektrický nebo pneumatický) s možností vizuální kontroly netěsností a zpětnou regulací dechového objemu Příslušenství - Integrovaná odsávačka z dolních cest dýchacích včetně příslušenství - Pacientský set - Systém odtahu přebytečných plynů včetně hadice pro připojení do odtahu na pracovišti - Tlakové hadice pro připojení do stávajícího centrálního rozvodu (O2, N2O, AIR) - Držák pro pacientský hadicový set - Držák na 2 kusy 10 l tlakových lahví, - Otočné rameno pro monitor vitálních funkcí - Zásuvky pro drobný materiál min. 3 - Pojízdný podvozek se čtyřmi antistatickými kolečky, minimálně dvě bržděné Monitor vitálních funkcí - Barevný displej monitoru s velikostí úhlopříčky min. 15" - 3 svodové EKG, HR, respirace, ST analýza, NIBP, SpO2, 2 x IBP, teplota - Kompletní příslušenství pro opakované použití pro všechny monitorované parametry - Akustické a optické alarmy všech měřených parametrů - 1ks modul měření hloubky vědomí – využití modulu i na stávajícím anesteziologickém přístroji Carestation 650 - 2ks modul měření relaxace (NMT), využití modulů i na stávajícím anesteziologickém přístroji Carestation 650 - Kvantitativní měření analgezie v průběhu chir. výkonů, vyhodnocení indexu odezvy na chir. podnět z Sp02 křivky se zobrazením na displeji monitoru, z důvodu nedostatku místa na OS neakceptujeme externí přístroj - Zobrazení křivek současně min. 6 - ti křivek - Grafické a numerické trendy 24 hodin, včetně minitrendů s rozlišením 1 min. - Lékové kalkulace - Automatický záznam událostí včetně křivek s možností zpětného vyvolání, archivace, tisk - Monitorace základních arytmií - Akumulátor na provoz s automatickým dobíjením ze sítě min. 1 hod - Možnost použití pro transport pacienta - Použití pro všechny kategorie pacientů |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Anesteziologická a ventilační technika - část 2 plicní ventilátor |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 003/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 6 ks plicního ventilátoru pro oddělení ARO, interní a JIP Nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Účelem dodávky je obnova a modernizace přístrojů pro ventilaci. Nové vybavení zadavateli umožní zvýšení kvality poskytované péče |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| Lůžkový ventilátor pro UPV dětí a dospělých - Vlastní zdroj stlačeného vzduchu (ne externí kompresor) - Stojan a brzditelný podvozek - Uchycení samotného ventilátoru na stojan tak, aby umožnilo jeho rychlé odejmutí (z dokovací stanice), nikoli uchycení pomocí šroubů - Rameno pro uchycení dýchacího okruhu - Integrované madlo - Ovládací barevný dotykový displej min. 8" - Automatický test dýchacího okruhu bez zásahu obsluhy - Integrované HiFlow O2 min. 60 l/min - Provoz bez externího flow senzoru - Možnost měření tlaků a objemů na Y spojce u pacienta - Připojení O2 - Nebulizace léků - Stand-by režim - Noční režim (nastavitelné snížení jasu) s časovým nastavením, tedy automatickým spouštěním tohoto režimu Parametry - Objemově řízená ventilace s podporou, SIMV - Tlakově řízená ventilace s podporou, SIMV - BiPAP (nebo ekvivalent jako DuoPAP, BiLevel...) - Neinvazivní ventilace - Integrované měření EtCO2 metodou mainstream - Integrované měření Masimo (SpHb, SpOC, SpCO, SpMet, Puls, Pi - perfúzní index, PVi - Pleth Variability index), pouze u 2 ks přístrojů - Dechové objemy od 50 ml do 2 l - PEEP 0 - 35cmH2O - Dechová frekvence 1 - 120/min - I:E 1:50 až 50:1 - Flow trigger 0,2 - 15 l/min - Smyčky Objem/tlak, Průtok/objem, Průtok/tlak - Grafické rozlišení řízené a spontánní aktivity - Trendy min. 72 hodin - Měřené/zobrazené parametry Mve, Mve spon., f total, f spon., P plat., P peak, PEEP, Vte, Vte spon., Průtok max, I:E, R (resist.), C (compl.), RSB - Procedura zadržení dechu - Procedura pre-oxygenace s přednastavením 40 až 100% O2 a dobou pre-oxygenace 30 sekund až 3min - Kompenzace kanyly - Možnost nastavení Automatických alarmových mezí - Interní baterie pro min. 3 hod provozu - Třída ochrany IP44 a vyšší - Hmotnost včetně baterie (bez stojanu a podvozku) do 7 kg - Síťové napájení 220-240V, 50Hz Příslušenství - Dýchací okruh pro jednorázové použití, 10ks - Dýchací okruh pro opakované použití, ke každému přístroji - Testovací plíce pro každý přístroj - Držák na aktivní zvlhčovač - Tlaková hadice a příslušenství nutné pro prvotní použití přístroje |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Anesteziologická a ventilační technika - část 3 transportní ventilátor |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 003/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 4 ks transportních ventilátorů pro interní a dětské oddělení, ARO Nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Účelem dodávky je obnova a modernizace přístrojů pro ventilaci. Nové vybavení zadavateli umožní terapii dle současných požadavků a trendů na ventilaci. Zadavatel předpokládá zvýšení kvality a bezpečí poskytované péče nejen o pacienty, ale i v rámci personálu. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| Ventilátor pro UPV dětí a dospělých - Vlastní zdroj stlačeného vzduchu (ne externí kompresor) - Ovládací barevný dotykový displej min. 8" - Automatický test dýchacího okruhu bez zásahu obsluhy - Integrované HiFlow O2 min. 60 l/min - Provoz bez externího flow senzoru - Možnost měření tlaků a objemů na Y spojce pacienta - Připojení O2 - Integrované madlo pro transport - Integrované držáky pro možnost zavěšení za rám postele - Možnost zakrytí ovládací obrazovky krytem (prevence mechanického poškození při transportu) Požadované parametry - Objemově řízená ventilace s podporou, SIMV - Tlakově řízená ventilace s podporou, SIMV - BiPAP (nebo ekvivalent jako DuoPAP, BiLevel...) - Neinvazivní ventilace - Dechové objemy od 50 ml do 2 l - PEEP 0 - 35 cmH2O - Dechová frekvence 1 - 120/min - I:E 1:50 až 50:1 - Flow trigger 0,2 - 15 l/min - Měřené/zobrazené parametry Mve, Mve spon., f total, f spon., P plat., P peak, PEEP, Vte, Vte spon., Průtok max, I:E, R (resist.), C (compl.), RSB (rapid shalow breathing index) - Procedura zadržení dechu - Kompenzace kanyly - Možnost nastavení Automatických alarmových mezí - Interní baterie na min. 3 hodiny provozu - Třída ochrany min. IP44 - Hmotnost včetně baterie max. 7 kg - Síťové napájení 220-240V/50Hz - Přídavná (integrovaná) baterie pro další 3 hodiny provozu Možnost rozšíření - Možnost rozšíření o integrované měření EtCO2 mainstream - Možnost rozšíření o měření SpO2 Masimo (SpMet, SpHb) Příslušenství - Dýchací okruh pro jednorázové použití, 10ks - Testovací plíce ke každému ventilátoru - Tlaková hadice a příslušenství nutné pro použití přístroje |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |