| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | EKG přístroje |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 015/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 6 ks EKG přístrojů pro Interní (4ks) a Chirurgické JIP (2ks) oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Účelem dodávky je modernizace a obnova elektrokardiografů čímž dojde ke zlepšení kvality poskytované péče, zejména pak diagnostiky v oblasti vyšetření srdce a cév. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| - 12-ti svodové EKG, 12-ti kanálový tisk na termocitlivý skládaný papír A4 - Alfanumerická klávesnice - Provoz na síť i akumulátor, min. 2 hod provozu na baterie, nebo min. 50 záznamů EKG - Hmotnost EKG přístroje méně než 6 kg - Barevný LCD dotykový displej min. 8" se zobrazením údajů jako: ID pacienta, jméno pacienta, pohlaví, věk, tepová frekvence, hodiny, ukazatel úrovně nabití baterie, průběhy vln, označení vodičů, rychlost, nastavení filtru, varovné zprávy, informační zprávy, stav sítě - Měření a interpretace EKG křivky - Interní paměť pro min. 350 EKG záznamů - Ukládání a odesílání EKG ve formátu XML, PDF - Funkce náhledu na EKG - Podpora přímého tisku na externí tiskárně - USB, volitelně Wi-Fi - Vzorkovací frekvence EKG: min. 800/s na kanál - Software pro komunikaci s PC pro archivaci a další zpracování zaznamenaných dat - Potlačení rušivých vlivů použitím filtrů - Pojízdný vozík s rychloupínacím systémem EKG s držákem svodů - Kompletní kabel EKG s končetinovými elektrodami (barevné svorky), hrudní balonkové elektrody - Termocitlivý skládaný papír A4 |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |