| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | Operační a vyšetřovací lampy - část 1 stropní operační svítidlo |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 002/2022 |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 2 ks stropních operačních svítidel včetně kamerového systému a příslušenství pro Chirurgické oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |
| Účel: | Nové vybavení umožní zkvalitnění poskytované péče a zejména terapie při chirurgických výkonech (LED technologie, Endo mod, HD kamerový systém. |
| Parametry předmětu plnění: |
| Operační svítidlo stropní 2-ramenné s kamerovou připraveností 2ks Společná Full HD modulární kamera do operačního svítidla 1ks LED osvitové zdroje, identické parametry osvitu pro obě svítidla – 160.000 lux Odolnost povrchového materiálu operačních svítidel a stropních ramen vůči dezinfekčním prostředkům používaných na operačních sálech – uvedení doporučení čistících a desinfekčních prostředků. Konfigurace operačních svítidel (2 páry) Každé světlo musí být složeno z dvouramenného stropního závěsu se 2 svítidly identických technických a obslužných vlastností Alespoň v 1 konfiguraci musí být nainstalován 1 ks FULL HD kamerový systém, s možností plné a snadné modularity mezi oběma operačními sály. Kamerová připravenost v obou konfiguracích Připravenost kamerového systému – vždy a pouze v centrálním resterilizovatelném držáku (modularita jednoduchým bajonetovým systémem) Síťové napájení 230 V / 50 Hz, záložní napájení 230 V / 50 Hz Požadována technologie vysokovýkonných polychromatických LED diod – nastavený výkon musí být identický i při dlouhé operativě (více než 8 hodin). Nastavitelná teplota chromatičnosti v rozsahu 3.500 °K – 5.000°K Nastavitelná teplota chromatičnosti musí být umožněna v libovolném nastavení – kdykoliv např. při nastavování zoomu operačního pole, hloubky osvitu; Nastavitelnost všech základních funkcí musí být proveditelná jak o obou svítidel, tak na stěnovém ovládání Stěnové ovládání v tlačítkové verzi nebo pomocí displeje Synchronizovaná změna teploty chromatičnosti pro obě svítidla Maximální intenzita osvitu – min. 160.000 lx pro každé svítidlo zvlášť Index podání barev Ra – min. 96 Index podání sytě červené barvy R9 – min. 97 Index podání barvy pleti R13 – min. 97 Hloubka osvitu L1+L2 při 20% zastínění min. 90 cm pro každé svítidlo z konfigurací zvlášť Nastavitelná intenzita osvitu ve vzdálenosti 1 m od svítidla v rozsahu 10-100% z maximální hodnoty intenzity osvitu pro každé svítidlo zvlášť nezávisle na sobě Endo-mód – požadován v neutrální barvě v rámci nastavitelné chromatičnosti Možnost nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla Plynule nastavitelný průměr světelného pole v rozsahu min. 160 – 300 mm Ovládání svítidel nezávisle na sob (zapnutí, vypnutí, nastavení intenzity osvětlení, nastavení endoskopického módu) Průměr každého svítidla max. 60 cm Možnost vytvoření jednotného funkčního světelného panelu Polohování pomocí flexibilního zavěšení, vyváženost a stabilita v jakékoliv nastavené poloze Možnost výškového přizpůsobení, naklánění a otáčení svítidla pomocí nesterilních a sterilních prvků na jeho těle Garantovaná maximální intenzita osvětlení (160.000 lux), teplota chromatičnosti 3.500 – 5.000 °K operačního světla min. 60.000 hodin. Možnost měnit LED zdroje samostatně Konfigurace stropního závěsu (2 ks) musí umožnit zavěšení dvou ramen na společném závěsu; musí být zajištěna ergonomie tak, aby byl co nejméně ovlivněn rozsah natáčení ramen svítidel Možnost plynulého natáčení ramen operačních svítidel bez omezení min. 350°- bez kolize ramen svítidel Stabilita a vyváženost operačních svítidel v jakékoliv nastavené pozici Možnost připojení a odejmutí kamerového systému alespoň k jednomu svítidlu z obou konfigurací (požadována je zaměnitelnost mezi sály) Konfigurace 1 ks Full HD kamerového systému modulárního pro obě konfigurace Zoom – min. 10x optický Stabilizátor obrazu Funkce White balance Autofokus, zmrazení obrazu Elektromotorická rotace obrazu – dálkové nastavení – 360° Výstupy: min. 1x DVI, 1xHD-SDI, 1x 3G-SDI, 1xCVBS, 1x Y/C Rozlišení min. 2.000.000 pixelů Formát obrazu 16:9 Snímatelnost obrazu – od 12 Lux Požadované příslušenství resterilizovatelné kryty na rukojeti svítidel a pro kamerový systém min. 6 ks pro každé svítidlo z konfigurace |
| Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Společnost |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | Operační a vyšetřovací lampy - část 2 Vyšetřovací LED pojízdné svítidlo |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 002/2022 |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 4 ks LED pojízdných svítidel pro Chirurgické (2ks), Interní (1ks) a Gynekologické (1ks) oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |
| Účel: | Účelem dodávky je pořízení technologicky nových pojízdných svítidel v souladu se současnými trendy (LED technologie). |
| Parametry předmětu plnění: |
| LED osvitové zdroje, identické parametry osvitu všechna vyšetřovací svítidla – 80.000 lux Odolnost povrchového materiálu vyšetřovacích svítidel a celé konstrukce na kolečkách vůči dezinfekčním prostředkům používaných na operačních sálech – uvedení doporučení čistících a desinfekčních prostředků Konfigurace vyšetřovacích svítidel – identická – 4 ks Mobilní konstrukce s výškovým nastavením pro osvitovou LED hlavu svítidla Každé svítidlo – min. 4 ks koleček, některá (min. 2) s možností aretace pro zajištění stability V za-aretovaném stavu možnost nastavení požadované pozice – v radiusu min. 60° Požadována nízká hmotnost osvitové hlavy – max. 2,5 kg – manévrovatelnost prostřednictvím resterilizovatelných rukojetí pro opakované použití – pro každé svítidlo min. 3 ks (celkem min. 12 ks) Síťové napájení 220V / 50 Hz Požadované technické parametry: Osvit – min. 80.000 lux Možnost ztlumit/zesílit intenzitu osvitu – přímo na osvitové hlavě svítidla V 1 m stabilní osvit v 16 cm operačního pole Bez nastavitelné chromatičnosti – chromatičnost požadována cca 4.500 °K Index Ra – min. 96 Index R9 – sytost červené barvy – min. 97 Index R13 – osvit tkáně – min. 97 Hloubka osvitových parametrů L1 + L2 v 20% Ec/3.edice – min. 130 cm Průměrná životnost LED osvitových diod – min. 50.000 hodin |
| Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Společnost |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |