| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Operační a vyšetřovací lampy - část 1 stropní operační svítidlo |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 002/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 2 ks stropních operačních svítidel včetně kamerového systému a příslušenství pro Chirurgické oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Nové vybavení umožní zkvalitnění poskytované péče a zejména terapie při chirurgických výkonech (LED technologie, Endo mod, HD kamerový systém. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| Operační svítidlo stropní 2-ramenné s kamerovou připraveností 2ks Společná Full HD modulární kamera do operačního svítidla 1ks LED osvitové zdroje, identické parametry osvitu pro obě svítidla – 160.000 lux Odolnost povrchového materiálu operačních svítidel a stropních ramen vůči dezinfekčním prostředkům používaných na operačních sálech – uvedení doporučení čistících a desinfekčních prostředků. Konfigurace operačních svítidel (2 páry) - Každé světlo musí být složeno z dvouramenného stropního závěsu se 2 svítidly identických technických a obslužných vlastností - Alespoň v 1 konfiguraci musí být nainstalován 1 ks FULL HD kamerový systém, s možností plné a snadné modularity mezi oběma operačními sály. Kamerová připravenost v obou konfiguracích - Připravenost kamerového systému – vždy a pouze v centrálním resterilizovatelném držáku (modularita jednoduchým bajonetovým systémem) - Síťové napájení 230 V / 50 Hz, záložní napájení 230 V / 50 Hz - Požadována technologie vysokovýkonných polychromatických LED diod – nastavený výkon musí být identický i při dlouhé operativě (více než 8 hodin). - Nastavitelná teplota chromatičnosti v rozsahu 3.500 °K – 5.000°K - Nastavitelná teplota chromatičnosti musí být umožněna v libovolném nastavení – kdykoliv např. při nastavování zoomu operačního pole, hloubky osvitu; - Nastavitelnost všech základních funkcí musí být proveditelná jak o obou svítidel, tak na stěnovém ovládání - Stěnové ovládání v tlačítkové verzi nebo pomocí displeje - Synchronizovaná změna teploty chromatičnosti pro obě svítidla - Maximální intenzita osvitu – min. 160.000 lx pro každé svítidlo zvlášť - Index podání barev Ra – min. 96 - Index podání sytě červené barvy R9 – min. 97 - Index podání barvy pleti R13 – min. 97 - Hloubka osvitu L1+L2 při 20% zastínění min. 90 cm pro každé svítidlo z konfigurací zvlášť - Nastavitelná intenzita osvitu ve vzdálenosti 1 m od svítidla v rozsahu 10-100% z maximální hodnoty intenzity osvitu pro každé svítidlo zvlášť nezávisle na sobě - Endo-mód – požadován v neutrální barvě v rámci nastavitelné chromatičnosti - Možnost nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla - Plynule nastavitelný průměr světelného pole v rozsahu min. 160 – 300 mm - Ovládání svítidel nezávisle na sob (zapnutí, vypnutí, nastavení intenzity osvětlení, nastavení endoskopického módu) - Průměr každého svítidla max. 60 cm - Možnost vytvoření jednotného funkčního světelného panelu - Polohování pomocí flexibilního zavěšení, vyváženost a stabilita v jakékoliv nastavené poloze - Možnost výškového přizpůsobení, naklánění a otáčení svítidla pomocí nesterilních a sterilních prvků na jeho těle - Garantovaná maximální intenzita osvětlení (160.000 lux), teplota chromatičnosti 3.500 – 5.000 °K operačního světla min. 60.000 hodin. Možnost měnit LED zdroje samostatně - Konfigurace stropního závěsu (2 ks) musí umožnit zavěšení dvou ramen na společném závěsu; musí být zajištěna ergonomie tak, aby byl co nejméně ovlivněn rozsah natáčení ramen svítidel - Možnost plynulého natáčení ramen operačních svítidel bez omezení min. 350°- bez kolize ramen svítidel - Stabilita a vyváženost operačních svítidel v jakékoliv nastavené pozici - Možnost připojení a odejmutí kamerového systému alespoň k jednomu svítidlu z obou konfigurací (požadována je zaměnitelnost mezi sály) Konfigurace 1 ks Full HD kamerového systému modulárního pro obě konfigurace - Zoom – min. 10x optický - Stabilizátor obrazu - Funkce White balance - Autofokus, zmrazení obrazu - Elektromotorická rotace obrazu – dálkové nastavení – 360° - Výstupy: min. 1x DVI, 1xHD-SDI, 1x 3G-SDI, 1xCVBS, 1x Y/C - Rozlišení min. 2.000.000 pixelů - Formát obrazu 16:9 - Snímatelnost obrazu – od 12 Lux Požadované příslušenství resterilizovatelné kryty na rukojeti svítidel a pro kamerový systém min. 6 ks pro každé svítidlo z konfigurace |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Operační a vyšetřovací lampy - část 2 Vyšetřovací LED pojízdné svítidlo |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 002/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 4 ks LED pojízdných svítidel pro Chirurgické (2ks), Interní (1ks) a Gynekologické (1ks) oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Účelem dodávky je pořízení technologicky nových pojízdných svítidel v souladu se současnými trendy (LED technologie). |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| - LED osvitové zdroje, identické parametry osvitu všechna vyšetřovací svítidla – 80.000 lux - Odolnost povrchového materiálu vyšetřovacích svítidel a celé konstrukce na kolečkách vůči dezinfekčním prostředkům používaných na operačních sálech – uvedení doporučení čistících a desinfekčních prostředků - Konfigurace vyšetřovacích svítidel – identická – 4 ks - Mobilní konstrukce s výškovým nastavením pro osvitovou LED hlavu svítidla - Každé svítidlo – min. 4 ks koleček, některá (min. 2) s možností aretace pro zajištění stability - V za-aretovaném stavu možnost nastavení požadované pozice – v radiusu min. 60° - Požadována nízká hmotnost osvitové hlavy – max. 2,5 kg – manévrovatelnost prostřednictvím resterilizovatelných rukojetí pro opakované použití – pro každé svítidlo min. 3 ks (celkem min. 12 ks) - Síťové napájení 220V / 50 Hz Požadované technické parametry: - Osvit – min. 80.000 lux - Možnost ztlumit/zesílit intenzitu osvitu – přímo na osvitové hlavě svítidla - V 1 m stabilní osvit v 16 cm operačního pole - Bez nastavitelné chromatičnosti – chromatičnost požadována cca 4.500 °K - Index Ra – min. 96 - Index R9 – sytost červené barvy – min. 97 - Index R13 – osvit tkáně – min. 97 - Hloubka osvitových parametrů L1 + L2 v 20% Ec/3.edice – min. 130 cm - Průměrná životnost LED osvitových diod – min. 50.000 hodin |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |