| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Traumatologický operační stůl |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 001/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 1 ks traumatologického univerzálního operačního stolu s pevnou operační deskou včetně příslušenství pro Chirurgické oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Účelem dodávky je modernizace a pořízení nového operačního stolu v souladu se současnými trendy. Toto vybavení zadavateli umožní zkvalitnění poskytované péče a zejména terapie při chirurgických operacích. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| Elektromechanické polohování Více-segmentová, v základu min. 8-mi segmentová operační deska, z toho segmenty nohou musí být 4-segmentové – s umožněním nezávislého oboustranného nastavení, snadného odejmutí spodního segmentu nebo délkového prodloužení tohoto segmentu v podélném směru. Kompatibilita se stávajícím vybavením traumatologické operativy – extenze horních i dolních končetin. Minimální technické parametry: Výškový zdvih - min. 600 – 1.145 mm Šíře operační desky - min. 600 mm – vč. bočních radiálních lišt Trendelenburg/rev.Tr. - min. +/- 35° Boční výklop - min. +/-25° Dálkově řízený podélný posuv - min. 40 cm (min. 20 cm k nožní části op. desky) Dálkově řízená zádová sekce - min. +/-90° Dálkově řízená nožní sekce - min. +90°/-100° - volitelně společně/nezávisle Nosnost - min. 430 kg Mobilní kolečka - průměr max. 120 mm Podchozí parametr – prostupnost základny - min. 8 cm od podlahy Požadovaná identická modularita operační desky a zaměnitelnost se segmenty operačního stolu na chirurgickém operačním sále v sídle zadavatele. Základní vybavení operačního stolu: soubor standardního příslušenství: • 1 rám pro anestezii roztažitelný, vč. svorky • 1 univerzální úchyt horní končetiny k hraně op. desky • 1 infuzní opěrka paže – rychloupínací • 1 upínka horní končetiny (standard) pro pozici pacienta s rozpaženými horními končetinami • 1 fixační pás • 1 dlouhý fixační pás • 2 boční nastavitelné opěrky pro fixaci pacienta • 2 prodlužovací radiální lišty • 2 Goepel schauty s radiálními svorkami • 1 extenční pánevní adapter – kompletní vč. základu pro připojení trakčních tyčí • 1 trakční kolík • 1 transportní desky pro nohy pacienta – před/po operací • 1 kompletní pár – trakce dolních končetin • 1 proti tažné zařízení, vč. fixace dolní končetiny (plast. bota, v. pravý a levý kožený sandál) • 1 mobilní stojan pro uložení extenčního příslušenství • 1 karbonový stolek na operativu ruky • 1 deska s polohovačem pro operativu horní končetiny • 1 kompletní trakce pro operaci tibie (polohovač bérce) 1 IR-dálkové ovládání, 1 kabelové dálkové ovládání, 1 záložní ovládání z boku operační základny (ne v ose – neomezená přístupnost 2 polohovatelné segmenty operační desky (spodní zádový a sedací) 1 horní zádový segment 1 dvou kloubová podložka hlavy 1 pár 4-segmentových podložek nohou 1 pánevní traumatologický segment vč. trakčního kolíku 1 podložka pro pozici nohou pacienta před/po operaci – snadná odnímatelnost 1 základní trakční tyče – pár – pro extenzi dolních končetin Možnost instalace stávajících užívaných přídavných doplňků a příslušenství operačního stolu (trakcí dolních končetin s proti tažným zařízením; trakce horní končetiny, karbonového operačního stolku pro operativu horní končetiny. |  |  |
| Ostatní požadavky zadavatele: |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |