Zadavatel posoudil žádost tazatele z hlediska zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále zákon) a dostupné ustálené judikatury k věci.

Po zvážení všech dostupných informací zadavatel výše uvedené žádosti tazatele, aby připustil účast více dodavatelů ve veřejné zakázce a akceptoval nabídku systému, který zahrnuje technologie prokazatelně vedoucí ke snížení radiační zátěže pacienta a dosahuje dávky 5,69 mGy (pro dosažení nízkokontrastního rozlišení při parametrech: fantom CATPHAN 20 cm; velikost posuzovaného objektu = 5mm; kontrastní rozdíl, posuzovaného objektu vzhledem k pozadí = 3HU (0,3%), helikální akvizice, vrstva 10 mm), tedy přístroje bez integrovaného systému automatického nastavení kV,

nevyhovuje.

Odůvodnění:

- Tazatel nesprávně aplikuje § 89 odst. 6 zákona, jelikož zadavatelův požadavek zní obecně na systém automatického nastavení kV, a odkazy na konkrétní technologie byly zadavatelem učiněny pouze v rámci odůvodnění vysvětlení zadávací dokumentace jako příklady svědčící o tom, že předmětný požadavek není ničím neobvyklým, ale jedná se o technologii integrovanou v požadovaných přístrojích různých výrobců. Na znění technických podmínek se nic vysvětlením nemění a jsou definovány v souladu se zákonem.

- Neintegrovat systém automatického nastavení kV do určitého přístroje v nabídce tazatele, je výhradně věcí obchodní strategie výrobce. V této souvislosti odkazujeme na rozhodnutí ÚOHOS č. j. ÚOHS-S326/2011/VZ- 2436/2012/550/SWa ze dne 2. 5. 2012, ze kterého mimo jiné vyplývá, že „Zadavatel není povinen a ze zákona také nevyplývá, že by měl stanovovat, resp. přizpůsobovat, předmět veřejné zakázky nikoliv svým potřebám, ale nárokům nebo možnostem jednotlivých dodavatelů (navrhovatele),“ přičemž dále Úřad v tomto svém rozhodnutí konstatoval, že „je zřejmé, že pro různé dodavatele by byly nediskriminační různé technické požadavky zadavatele, a to odvisle od typu dodávaných přístrojů. Obecně by tak každý dodavatel mohl považovat za diskriminační takové technické podmínky, které by neodpovídaly jeho portfoliu výrobků.“ Zadavatel tedy na integraci systému automatického nastavení kV trvá.

- Obecně lze konstatovat, že prakticky každý výrobce disponuje, minimálně dle svých tvrzení, určitým „unikátním řešením“. Jedná se často o kombinací různých softwarových řešení, která mají požadované výsledky dosahovat i u přístrojů, kterým některá hardwarová, logicky nákladnější, řešení chybí. Pro zadavatele je samozřejmě rozhodující výsledný efekt. Musí tedy v určitém momentu přípravy zadávacích podmínek dospět do bodu, kdy své oprávněné a odůvodněné požadavky promítne do požadavků, které jsou, pokud možno objektivizované a také měřitelné a ověřitelné. Z odborného hlediska v současné době není sporu o tom, že technologie automatického nastavení kV přispívá k cílům sledovaným zadavatelem, a proto jej jakou součást přístroje požaduje.

- Z hlediska soutěžních podmínek není bez významu fakt, že tazatel ve svém obchodním portfoliu disponuje minimálně jedním přístrojem, který požadavky technických podmínek splňuje a může ho v rámci soutěže nabídnout.

S ohledem na výše uvedené zadavatel trvá na technických podmínkách, tak jak byly uvedeny v zadávací dokumentací ve znění všech vysvětlení.