| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Oxygenoterapie - část 1 Tepelný zvlhčovač |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 009/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 8 ks tepelných zvlhčovačů pro ARO (3 ks) a Interní JIP oddělení (5ks) Nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Účelem této veřejné zakázky je pořízení nových zdravotnických přístrojů za účelem modernizace vybavení nemocnice Žatec o.p.s. a tím zajistit zkvalitnění péče o pacienty. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| Tepelný zvlhčovač pro zvlhčení a ohřátí vdechované směsi během ne/invazivní ventilace, nebo zvlhčovací oxygenoterapii/HFNO - Displej pro zobrazení údajů - Nastavení teploty a vlhkosti pro dospělé, dětské a novorozenecké pacienty - Nastavení teploty při invazivní terapii: 36 až 40 °C, neinvazivní terapii 31 až 36 °C - Možnost nastavení vlhkosti při ne/invazivní terapii - Alarmy překročení mezí vlhkosti a teploty - Autoklávovatelná komora - Napájecí napětí: 230V/50Hz - Pojistka proti přehřátí - Pacientský dýchací okruh pro dospělé |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Oxygenoterapie - část 2 Oxygenátor |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 009/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 12 ks Oxygenátorů pro Chirurgické JIP (2), Interní oddělení (2ks) a Interní JIP (8 ks) Nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Účelem této veřejné zakázky je pořízení nových zdravotnických přístrojů za účelem modernizace vybavení nemocnice Žatec o.p.s. a tím zajistit zkvalitnění péče o pacienty. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| Oxygenátor pro terapii kyslíkem se zvlhčovačem a ohřevem vdechované směsi - Barevný grafický displej - Senzor O2 - Nastavení průtoku min. (10 – 50) l/min - Příměs kyslíku 0 – 20 l/min - Nastavení teploty: min. (31 - 37)°C - Výhřevný adaptér v jednorázovém okruhu - Teplotní snímač v jednorázovém okruhu nebo vyhřívání okruhu až přímo ke hrotům nasální kanyly - Síťové napájení 220V/50Hz - Pojízdný stojan s košíkem s možností zavěšení vaků a držákem láhví - Průtokoměr s průtokem min. 30 l/min - Nosní kanyly ve 3 velikostech pro dospělé |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |