| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | Ultrazvukové diagnostické přístroje - část 1 ultrazvukový přístroj střední třídy pro urgentní obory |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 006/2022 |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 1 ks přenosného ultrazvukového přístroje pro vyšetřovací metody v urgentní medicíně, oddělení ARO Nemocnice Žatec o.p.s. |
| Účel: | Účelem dodávky je modernizace a nákup nového přístroje, který zadavateli umožní zkvalitnění poskytované péče a upřesnění diagnostiky. |
| Parametry předmětu plnění: |
| Notebookový typ Nízká hmotnost max. 7,5kg včetně baterie Alespoň 60 min. provozu na baterii, neomezená doba síťového provozu mimo vozík a v něm Obrazovka s úhlopříčkou min. 15“ Interní SSD disk (bez pohyblivých součástí) s kapacitou min. 180 GB Možnost připojení externí obrazovky přes DVI nebo HDMI Snadná obsluha přes samostatné ovládací prvky k jednotlivým parametrům (tlačítka/přepínače/klávesy/páčky) Ovládací barevný dotykový displej s úhlopříčkou min. 10“ Dynamický rozsah více než 200dB, snímková frekvence min. 1250 snímků/sec. Rychlý start do plné funkce, maximálně do 30 sec. Automatická optimalizace obrazu (auto gain) Hloubka vyšetření minimálně 30 cm Mody zobrazení: B-mód Duální zobrazení Duplexní zobrazení M-mód Doppler barevný (CFM) Doppler pulzní (PW) Doppler výkonový (Power) Tkáňový doppler barevný i spektrální Zobrazení elektrofyziologických signálů (EKG, RESP, R trigger ) Současné připojení min. 3 sond (lze řešit přepínačem na vozíku nebo adaptérem) Možnost volby více min. 12 frekvencí pro sondu Možnost nastavení úhlu v dopplerovském zobrazování Zobrazování v harmonických frekvencích (harmonické zobrazování) Multi-paprsková technologie snímání (compounding nejméně ve třech stupních) Software pro redukci specklí v obrazu Software pro zvýraznění punkční jehly Min. 10x ZOOM v živém i zmrazeném obrazu Anatomický M mód Maximální detekovatelná rychlost v PW min. 19 m/sec Záznam jednotlivých snímků i videosekvencí (smyček) pro- i retrospektivně Maximální délka smyčka alespoň 20 vteřin nebo 1200 obr. Editace smyček (střih) Měření a popisy v uložených obrazech Snadné a rychlé měření bez nutnosti zadávání pacientských dat (dočasné/emergentní ID) Rozhraní pro export či archivaci záznamů: Min. 3 x USB Síťové připojení k PACS a to i bezdrátově (WiFi) Formáty exportovaných záznamů: DICOM 3, JPEG, AVI Vozík pro fixaci a převoz s držáky na sondy a gel – součástí dodávky Vozík musí mít integrovaný systém nabíjení přístroje po fixaci přístroje ve vozíku Černobílá termotiskárna umístěná na vozíku Možnost připojení čtečky čárového kódu Sondy Konvexní abdominální, minimální frekvenční rozsah 1,5 – 5 MHz Lineární, minimální frekvenční rozsah 4 - 11 MHz Sektorová, minimální frekvenční rozsah 1,5 – 4,5 MHz |
| Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Společnost |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | Ultrazvukové diagnostické přístroje - část 2 ultrazvukový přístroj vyšší třídy pro RDG |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 006/2022 |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 1 ks výkonného ultrazvukového přístroje pro Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |
| Účel: | Účelem dodávky je obnova a modernizace ultrazvukového vybavení pracoviště a zkvalitnění poskytované péče zadavatele. |
| Parametry předmětu plnění: |
| Dobrá mobilita přístroje, šířka max. 60 cm, hmotnost max. 90 kg Rychlý start přístroje max. do 30 sec po převozu, velmi tichý provoz, max. do 40 dB LED monitor s uhlopříčkou min 21“ pro zobrazení diagnostické 2D výseče obrazu o velikosti minimálně 20 x 30 cm s funkcí automatické kalibrace integrovaný dotykový LCD panel o velikosti min. 12´´ Minimálně čtyři aktivní konektory pro současné připojení 2D ultrazvukových, maticových snímačů s pinless nízko-šumovým připojením Technologie sond typu „single crystal“, využití maticových sond TGC/DGC realizována pomocí klasických mechanických tahových potenciometrů, s možností přepnutí na plně automatické TGC/DGC Obslužný panel výškově stavitelný Režimy zobrazení 2D (B-mód), PW i CW Doppler, CFM, TDI barevný i spektrální, M mód Reálně dosažitelná maximální hloubka 2D zobrazení u abdominální sondy min. 30 cm Panoramatické zobrazení min. 200 cm včetně barevného Dopplerovského mapování Všechny módy Dopplerského zobrazení – CFM, spektrum, Power, DTI, Simultánní duální zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + CFM v reálném čase Stavitelná hodnota kalkulované rychlosti zvuku pro lipidózní tkáň Automatická optimalizace 2D obrazu pro každý obraz i dopplerovského spektra bez nutnosti další aktivace uživatelem Měření, výpočty a hodnocení obrazů Všechna standardní měření pro obecnou radiologii v automatické a manuální formě, dále pak pro komplexní pediatrická vyšetření – hepatologii, nefrologii, neurologii Automatická detekce, konturování a proměřování těžko diferencovatelných lézí Možnost budoucího rozšíření o zobrazení s kontrastní látkou (CEUS) Archivace Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí s možností manuálního či dynamického prohlížení v délce alespoň 300 s. Ukládání dat v DICOM formátu, která lze dále upravovat, při exportu možná konverze do běžných formátů (JPG, BMP, TIFF, AVI, …) Min. 3 USB vstupy pro připojení externích zařízení typu Flash disk – min. 2 na obslužném panelu. Kombinovaná disková jednotka pro DVD/CD Možnost zobrazení obrázků minulých vyšetření s vyšetřením živým (aktuálním) Kompletní drátová i bezdrátová komunikace DICOM Termotiskárna Sondy Konvexní sonda pro běžná abdominální vyšetření s rozsahem 1 – 5,5 MHz, Lineární sonda pro small parts vyšetření s rozsahem cca. 4,5 – 13,5 MHz, UZ footprint max. 40 mm Lineární sonda pro cévní vyšetření s rozsahem 3 – 10 MHz, UZ footprint max. 40 mm |
| Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Společnost |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | Ultrazvukové diagnostické přístroje část- 3 ultrazvukový přístroj vyšší třídy pro interní obory |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 006/2022 |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 1 ks výkonného ultrazvukového přístroje pro Interní oddělení oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |
| Účel: | Účelem dodávky je obnova a modernizace ultrazvukového vybavení pracoviště a zkvalitnění poskytované péče zadavatele. |
| Parametry předmětu plnění: |
| Ultrazvukový přístroj pro interní obory Nový přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie Dobrá mobilita přístroje, šířka max. 60 cm, hmotnost max. 90 kg Rychlý start přístroje max. do 30 sec po převozu, velmi tichý provoz, max. do 40 dB LED monitor s uhlopříčkou min 21“ pro zobrazení diagnostické 2D výseče obrazu o velikosti minimálně 20 x 30 cm s funkcí automatické kalibrace integrovaný dotykový LCD panel o velikosti min. 12´´ Minimálně čtyři aktivní konektory pro současné připojení 2D ultrazvukových, maticových snímačů s pinless nízko-šumovým připojením Technologie sond typu „single crystal“, využití maticových sond TGC/DGC realizována pomocí klasických mechanických tahových potenciometrů, s možností přepnutí na plně automatické TGC/DGC Obslužný panel výškově stavitelný Režimy zobrazení 2D (B-mód), PW i CW Doppler, CFM, TDI barevný i spektrální, M mód Reálně dosažitelná maximální hloubka 2D zobrazení u abdominální sondy min. 30 cm Panoramatické zobrazení min. 200 cm včetně barevného Dopplerovského mapování Všechny módy Dopplerského zobrazení – CFM, spektrum, Power, DTI, Simultánní duální zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + CFM v reálném čase Stavitelná hodnota kalkulované rychlosti zvuku pro lipidózní tkáň Automatická optimalizace 2D obrazu pro každý obraz i dopplerovského spektra bez nutnosti další aktivace uživatelem Měření, výpočty a hodnocení obrazů Všechna standardní měření pro obecnou radiologii v automatické a manuální formě, dále pak pro komplexní pediatrická vyšetření – hepatologii, nefrologii, neurologii Automatická detekce, konturování a proměřování těžko diferencovatelných lézí Možnost budoucího rozšíření o zobrazení s kontrastní látkou (CEUS) Archivace Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí s možností manuálního či dynamického prohlížení v délce alespoň 300 s. Ukládání dat v DICOM formátu, která lze dále upravovat, při exportu možná konverze do běžných formátů (JPG, BMP, TIFF, AVI, …) Min. 3 USB vstupy pro připojení externích zařízení typu Flash disk – min. 2 na obslužném panelu. Kombinovaná disková jednotka pro DVD/CD Možnost zobrazení obrázků minulých vyšetření s vyšetřením živým (aktuálním) Kompletní drátová i bezdrátová komunikace DICOM Termotiskárna Sondy Konvexní sonda pro běžná abdominální vyšetření s rozsahem 1 – 5,5 MHz, Lineární sonda pro small parts vyšetření s rozsahem cca. 4,5 – 13,5 MHz, UZ footprint max. 40 mm Sektorová sonda pro kardio/hrudní vyšetření s rozsahem 1 – 4,5 MHz, UZ footprint max. 30 mm |
| Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Společnost |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | Ultrazvukové diagnostické přístroje část - 4 ultrazvukový přístroj vyšší třídy pro gynekologii |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 006/2022 |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 1 ks výkonného ultrazvukového přístroje pro Gynekologické oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |
| Účel: | Účelem dodávky je obnova a modernizace ultrazvukového vybavení pracoviště a zkvalitnění poskytované péče zadavatele. |
| Parametry předmětu plnění: |
| Dobrá mobilita přístroje, šířka max. 60 cm, hmotnost max. 90 kg Rychlý start přístroje max. do 30 sec po převozu, velmi tichý provoz, max. do 40 dB LED monitor s uhlopříčkou min 21“ pro zobrazení diagnostické 2D výseče obrazu o velikosti minimálně 20 x 30 cm s funkcí automatické kalibrace integrovaný dotykový LCD panel o velikosti min. 12´´ Minimálně čtyři aktivní konektory pro současné připojení 2D ultrazvukových, maticových snímačů s pinless nízko-šumovým připojením Technologie sond typu „single crystal“, využití maticových sond TGC/DGC realizována pomocí klasických mechanických tahových potenciometrů, s možností přepnutí na plně automatické TGC/DGC Obslužný panel výškově stavitelný Režimy zobrazení 2D (B-mód), PW i CW Doppler, CFM, TDI barevný i spektrální, M mód Reálně dosažitelná maximální hloubka 2D zobrazení u abdominální sondy min. 30 cm Panoramatické zobrazení min. 200 cm včetně barevného Dopplerovského mapování Všechny módy Dopplerského zobrazení – CFM, spektrum, Power, DTI, Simultánní duální zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + CFM v reálném čase Stavitelná hodnota kalkulované rychlosti zvuku pro lipidózní tkáň Automatická optimalizace 2D obrazu pro každý obraz i dopplerovského spektra bez nutnosti další aktivace uživatelem Měření, výpočty a hodnocení obrazů Všechna standardní měření pro obecnou radiologii v automatické a manuální formě, dále pak pro komplexní pediatrická vyšetření – hepatologii, nefrologii, neurologii Automatická detekce, konturování a proměřování těžko diferencovatelných lézí Možnost budoucího rozšíření o zobrazení s kontrastní látkou (CEUS) Archivace Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí s možností manuálního či dynamického prohlížení v délce alespoň 300 s. Ukládání dat v DICOM formátu, která lze dále upravovat, při exportu možná konverze do běžných formátů (JPG, BMP, TIFF, AVI, …) Min. 3 USB vstupy pro připojení externích zařízení typu Flash disk – min. 2 na obslužném panelu. Kombinovaná disková jednotka pro DVD/CD Možnost zobrazení obrázků minulých vyšetření s vyšetřením živým (aktuálním) Kompletní drátová i bezdrátová komunikace DICOM Termotiskárna Sondy Konvexní sonda pro běžná abdominální vyšetření s rozsahem 1 – 6 MHz, dosah až 30 cm Vaginální sonda s rozsahem 3 – 8 MHz |
| Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Společnost |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |