| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Ultrazvukové diagnostické přístroje - část 1 ultrazvukový přístroj střední třídy pro urgentní obory |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 006/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 1 ks přenosného ultrazvukového přístroje pro vyšetřovací metody v urgentní medicíně, oddělení ARO Nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Účelem dodávky je modernizace a nákup nového přístroje, který zadavateli umožní zkvalitnění poskytované péče a upřesnění diagnostiky. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| - Notebookový typ - Nízká hmotnost max. 7,5kg včetně baterie - Alespoň 60 min. provozu na baterii, neomezená doba síťového provozu mimo vozík a v něm - Obrazovka s úhlopříčkou min. 15“ - Interní SSD disk (bez pohyblivých součástí) s kapacitou min. 180 GB - Možnost připojení externí obrazovky přes DVI nebo HDMI - Snadná obsluha přes samostatné ovládací prvky k jednotlivým parametrům (tlačítka/přepínače/klávesy/páčky) - Ovládací barevný dotykový displej s úhlopříčkou min. 10“ - Dynamický rozsah více než 200dB, snímková frekvence min. 1250 snímků/sec. - Rychlý start do plné funkce, maximálně do 30 sec. - Automatická optimalizace obrazu (auto gain) - Hloubka vyšetření minimálně 30 cm - Mody zobrazení: - B-mód - Duální zobrazení - Duplexní zobrazení - M-mód - Doppler barevný (CFM) - Doppler pulzní (PW) - Doppler výkonový (Power) - Tkáňový doppler barevný i spektrální - Zobrazení elektrofyziologických signálů (EKG, RESP, R trigger ) - Současné připojení min. 3 sond (lze řešit přepínačem na vozíku nebo adaptérem) - Možnost volby více min. 12 frekvencí pro sondu - Možnost nastavení úhlu v dopplerovském zobrazování - Zobrazování v harmonických frekvencích (harmonické zobrazování) - Multi-paprsková technologie snímání (compounding nejméně ve třech stupních) - Software pro redukci specklí v obrazu - Software pro zvýraznění punkční jehly - Min. 10x ZOOM v živém i zmrazeném obrazu - Anatomický M mód - Maximální detekovatelná rychlost v PW min. 19 m/sec - Záznam jednotlivých snímků i videosekvencí (smyček) pro- i retrospektivně - Maximální délka smyčka alespoň 20 vteřin nebo 1200 obr. - Editace smyček (střih) - Měření a popisy v uložených obrazech - Snadné a rychlé měření bez nutnosti zadávání pacientských dat (dočasné/emergentní ID) - Rozhraní pro export či archivaci záznamů: - Min. 3 x USB - Síťové připojení k PACS a to i bezdrátově (WiFi) - Formáty exportovaných záznamů: DICOM 3, JPEG, AVI - Vozík pro fixaci a převoz s držáky na sondy a gel – součástí dodávky - Vozík musí mít integrovaný systém nabíjení přístroje po fixaci přístroje ve vozíku - Černobílá termotiskárna umístěná na vozíku - Možnost připojení čtečky čárového kódu Sondy - Konvexní abdominální, minimální frekvenční rozsah 1,5 – 5 MHz - Lineární, minimální frekvenční rozsah 4 - 11 MHz - Sektorová, minimální frekvenční rozsah 1,5 – 4,5 MHz |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Ultrazvukové diagnostické přístroje - část 2 ultrazvukový přístroj vyšší třídy pro RDG |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 006/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 1 ks výkonného ultrazvukového přístroje pro Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Účelem dodávky je obnova a modernizace ultrazvukového vybavení pracoviště a zkvalitnění poskytované péče zadavatele. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| - Dobrá mobilita přístroje, šířka max. 60 cm, hmotnost max. 90 kg - Rychlý start přístroje max. do 30 sec po převozu, velmi tichý provoz, max. do 40 dB - LED monitor s uhlopříčkou min 21“ pro zobrazení diagnostické 2D výseče obrazu o velikosti minimálně 20 x 30 cm s funkcí automatické kalibrace - integrovaný dotykový LCD panel o velikosti min. 12´´ - Minimálně čtyři aktivní konektory pro současné připojení 2D ultrazvukových, maticových snímačů s pinless nízko-šumovým připojením - Technologie sond typu „single crystal“, využití maticových sond - TGC/DGC realizována pomocí klasických mechanických tahových potenciometrů, s možností přepnutí na plně automatické TGC/DGC - Obslužný panel výškově stavitelný Režimy zobrazení - 2D (B-mód), PW i CW Doppler, CFM, TDI barevný i spektrální, M mód - Reálně dosažitelná maximální hloubka 2D zobrazení u abdominální sondy min. 30 cm - Panoramatické zobrazení min. 200 cm včetně barevného Dopplerovského mapování - Všechny módy Dopplerského zobrazení – CFM, spektrum, Power, DTI, Simultánní duální zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + CFM v reálném čase - Stavitelná hodnota kalkulované rychlosti zvuku pro lipidózní tkáň - Automatická optimalizace 2D obrazu pro každý obraz i dopplerovského spektra bez nutnosti další aktivace uživatelem Měření, výpočty a hodnocení obrazů - Všechna standardní měření pro obecnou radiologii v automatické a manuální formě, dále pak pro komplexní pediatrická vyšetření – hepatologii, nefrologii, neurologii - Automatická detekce, konturování a proměřování těžko diferencovatelných lézí - Možnost budoucího rozšíření o zobrazení s kontrastní látkou (CEUS) Archivace - Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí s možností manuálního či dynamického prohlížení v délce alespoň 300 s. - Ukládání dat v DICOM formátu, která lze dále upravovat, při exportu možná konverze do běžných formátů (JPG, BMP, TIFF, AVI, …) - Min. 3 USB vstupy pro připojení externích zařízení typu Flash disk – min. 2 na obslužném panelu. - Kombinovaná disková jednotka pro DVD/CD - Možnost zobrazení obrázků minulých vyšetření s vyšetřením živým (aktuálním) - Kompletní drátová i bezdrátová komunikace DICOM - Termotiskárna Sondy - Konvexní sonda pro běžná abdominální vyšetření s rozsahem 1 – 5,5 MHz, - Lineární sonda pro small parts vyšetření s rozsahem cca. 4,5 – 13,5 MHz, UZ footprint max. 40 mm - Lineární sonda pro cévní vyšetření s rozsahem 3 – 10 MHz, UZ footprint max. 40 mm |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Ultrazvukové diagnostické přístroje část- 3 ultrazvukový přístroj vyšší třídy pro interní obory |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 006/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 1 ks výkonného ultrazvukového přístroje pro Interní oddělení oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Účelem dodávky je obnova a modernizace ultrazvukového vybavení pracoviště a zkvalitnění poskytované péče zadavatele. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| Ultrazvukový přístroj pro interní obory - Nový přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie - Dobrá mobilita přístroje, šířka max. 60 cm, hmotnost max. 90 kg - Rychlý start přístroje max. do 30 sec po převozu, velmi tichý provoz, max. do 40 dB - LED monitor s uhlopříčkou min 21“ pro zobrazení diagnostické 2D výseče obrazu o velikosti minimálně 20 x 30 cm s funkcí automatické kalibrace - integrovaný dotykový LCD panel o velikosti min. 12´´ - Minimálně čtyři aktivní konektory pro současné připojení 2D ultrazvukových, maticových snímačů s pinless nízko-šumovým připojením - Technologie sond typu „single crystal“, využití maticových sond - TGC/DGC realizována pomocí klasických mechanických tahových potenciometrů, s možností přepnutí na plně automatické TGC/DGC - Obslužný panel výškově stavitelný Režimy zobrazení - 2D (B-mód), PW i CW Doppler, CFM, TDI barevný i spektrální, M mód - Reálně dosažitelná maximální hloubka 2D zobrazení u abdominální sondy min. 30 cm - Panoramatické zobrazení min. 200 cm včetně barevného Dopplerovského mapování - Všechny módy Dopplerského zobrazení – CFM, spektrum, Power, DTI, Simultánní duální zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + CFM v reálném čase - Stavitelná hodnota kalkulované rychlosti zvuku pro lipidózní tkáň - Automatická optimalizace 2D obrazu pro každý obraz i dopplerovského spektra bez nutnosti další aktivace uživatelem Měření, výpočty a hodnocení obrazů - Všechna standardní měření pro obecnou radiologii v automatické a manuální formě, dále pak pro komplexní pediatrická vyšetření – hepatologii, nefrologii, neurologii - Automatická detekce, konturování a proměřování těžko diferencovatelných lézí - Možnost budoucího rozšíření o zobrazení s kontrastní látkou (CEUS) Archivace - Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí s možností manuálního či dynamického prohlížení v délce alespoň 300 s. - Ukládání dat v DICOM formátu, která lze dále upravovat, při exportu možná konverze do běžných formátů (JPG, BMP, TIFF, AVI, …) - Min. 3 USB vstupy pro připojení externích zařízení typu Flash disk – min. 2 na obslužném panelu. - Kombinovaná disková jednotka pro DVD/CD - Možnost zobrazení obrázků minulých vyšetření s vyšetřením živým (aktuálním) - Kompletní drátová i bezdrátová komunikace DICOM - Termotiskárna Sondy - Konvexní sonda pro běžná abdominální vyšetření s rozsahem 1 – 5,5 MHz, - Lineární sonda pro small parts vyšetření s rozsahem cca. 4,5 – 13,5 MHz, UZ footprint max. 40 mm - Sektorová sonda pro kardio/hrudní vyšetření s rozsahem 1 – 4,5 MHz, UZ footprint max. 30 mm |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Ultrazvukové diagnostické přístroje část - 4 ultrazvukový přístroj vyšší třídy pro gynekologii |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 006/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 1 ks výkonného ultrazvukového přístroje pro Gynekologické oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Účelem dodávky je obnova a modernizace ultrazvukového vybavení pracoviště a zkvalitnění poskytované péče zadavatele. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| - Dobrá mobilita přístroje, šířka max. 60 cm, hmotnost max. 90 kg - Rychlý start přístroje max. do 30 sec po převozu, velmi tichý provoz, max. do 40 dB - LED monitor s uhlopříčkou min 21“ pro zobrazení diagnostické 2D výseče obrazu o velikosti minimálně 20 x 30 cm s funkcí automatické kalibrace - integrovaný dotykový LCD panel o velikosti min. 12´´ - Minimálně čtyři aktivní konektory pro současné připojení 2D ultrazvukových, maticových snímačů s pinless nízko-šumovým připojením - Technologie sond typu „single crystal“, využití maticových sond - TGC/DGC realizována pomocí klasických mechanických tahových potenciometrů, s možností přepnutí na plně automatické TGC/DGC - Obslužný panel výškově stavitelný Režimy zobrazení - 2D (B-mód), PW i CW Doppler, CFM, TDI barevný i spektrální, M mód - Reálně dosažitelná maximální hloubka 2D zobrazení u abdominální sondy min. 30 cm - Panoramatické zobrazení min. 200 cm včetně barevného Dopplerovského mapování - Všechny módy Dopplerského zobrazení – CFM, spektrum, Power, DTI, Simultánní duální zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + CFM v reálném čase - Stavitelná hodnota kalkulované rychlosti zvuku pro lipidózní tkáň - Automatická optimalizace 2D obrazu pro každý obraz i dopplerovského spektra bez nutnosti další aktivace uživatelem Měření, výpočty a hodnocení obrazů - Všechna standardní měření pro obecnou radiologii v automatické a manuální formě, dále pak pro komplexní pediatrická vyšetření – hepatologii, nefrologii, neurologii - Automatická detekce, konturování a proměřování těžko diferencovatelných lézí - Možnost budoucího rozšíření o zobrazení s kontrastní látkou (CEUS) Archivace - Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí s možností manuálního či dynamického prohlížení v délce alespoň 300 s. - Ukládání dat v DICOM formátu, která lze dále upravovat, při exportu možná konverze do běžných formátů (JPG, BMP, TIFF, AVI, …) - Min. 3 USB vstupy pro připojení externích zařízení typu Flash disk – min. 2 na obslužném panelu. - Kombinovaná disková jednotka pro DVD/CD - Možnost zobrazení obrázků minulých vyšetření s vyšetřením živým (aktuálním) - Kompletní drátová i bezdrátová komunikace DICOM - Termotiskárna Sondy - Konvexní sonda pro běžná abdominální vyšetření s rozsahem 1 – 6 MHz, dosah až 30 cm - Vaginální sonda s rozsahem 3 – 8 MHz |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |