| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | Infuzní technika |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 016/2022 |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 20 ks infuzních systému včetně příslušenství pro ARO (3ks), Interní JIP (7ks), Gynekologické (5ks) a Chirurgické (5ks) oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |
| Účel: | Účelem dodávky je modernizace a obnova infuzních pump a dávkovačů nemocnice Žatec o.p.s. a tím zajistit zkvalitnění infuzní terapie. |
| Parametry předmětu plnění: |
| 20ks infuzních systémů skládající se z: 1ks dokovací stanice 2ks lineárních dávkovačů 2ks infuzní pumpy Dokovací stanice Stanice pro uchycení sestavy min. 4 přístrojů (2 lineárních dávkovačů a 2 infuzní pumpy) Hmotnost plně vytížené dokovací stanice se 2 infuzními pumpami (vč. akumulátorů) a 2 lineárními dávkovači (vč. akumulátorů) max. 32 kg. Pro napájení plně osazené dokovací stanice u jednoho lůžka použit pouze jeden přívodní kabel (230V/50Hz). Stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí a umístění kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem umístěným ve stanici a dále možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné volné pozici. Možnost budoucího připojení do centrálního monitoringu stavu a činnosti přístrojů Možnost vizuální identifikace alarmů Lineární dávkovač Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. Přesnost dávkování max. ± 3 %. Rozsah dávkování min. v rozsahu 1 – 999 ml/hod. Možnost zadání parametrů infuze přepočtem objem-rychlost-čas. Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol, U a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta / čase. Automatická redukce bolusového objemu po okluzi. Uživatelské nastavování okluzního tlaku. Podsvětlení displeje. Alarmy optické a zvukové. Možnost zobrazení popisu závady na displeji při alarmu. Alarmy minimálně: vybitá baterie, slabá baterie, vnitřní porucha, odpojení od sítě, okluze, konec infuze. Interní paměť přístroje – celkem seznam min. 100 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limit. Zobrazení léku na displeji min. 10 písmen z důvodu nezaměnitelnosti léku. Knihovna výrobců a typů injekčních stříkaček, minimálně 4 typů injekčních stříkaček. Možnost výběru z min. 5 kalibrovaných stříkaček v reálném čase (tzn. bez nějakých dalších dodatečných překalibrování). Indikace nastaveného či detekovaného typu injekční stříkačky na displeji. Možnost zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání. Logování – počet zaznamenaných událostí min. 1500 záznamů/událostí. Systém KVO s více rychlostmi. Vestavěný akumulátor s kapacitou min. 4 hod provozu při rychlosti min. 5ml/hod, automatické dobíjení akumulátoru při připojení k napájecí síti. Napájení lineárního dávkovače z dokovací stanice. Možnost provozu lineárního dávkovače ze sítě i mimo dokovací stanici, včetně síťového kabelu. Provozování lineárního dávkovače v dokovací stanici, v poloze postavením na podložku, na infuzním stojanu. Plná lokalizace všech funkcí lineárního dávkovače, veškerých textů na displeji v českém jazyce. Možnost vzdálené monitorace techniky v kombinaci s dokovací stanicí. Infuzní pumpa Přesnost dávkování max. ± 5 % Rozsah dávkování min. v rozsahu 1 – 1200 ml/hod Možnost zadání parametrů infuze přepočtem objem-rychlost-čas. Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol, U a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta / čase. Detekce vzduchu v systému. Automatická redukce bolusového objemu po okluzi. Detekce funkce kontinuální infuze (bez detektoru kapek). Uživatelské nastavování okluzního tlaku. Zabránění volného toku infuze do pacienta při otevření dvířek pumpy. Podsvětlení displeje. Alarmy optické a zvukové. Možnost zobrazení popisu závady na displeji při alarmu. Alarmy minimálně: vzduch v setu, otevřená dvířka, vybitá baterie, slabá baterie, vnitřní porucha, odpojení od sítě, okluze nad i pod pumpou. Interní paměť přístroje – celkem seznam min. 100 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limit. Zobrazení léku na displeji min. 10 písmen z důvodu nezaměnitelnosti léku. Možnost zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání. Logování – počet zaznamenaných událostí. Systém KVO s více rychlostmi. Vestavěný akumulátor s kapacitou min. 4 hod provozu při rychlosti min. 5ml/hod, automatické dobíjení akumulátoru při připojení k napájecí síti. Napájení infuzní pumpy z dokovací stanice. Možnost provozu infuzní pumpy ze sítě i mimo dokovací stanici, včetně síťového kabelu. Provozování infuzní pumpy v dokovací stanici, v poloze postavením na podložku, na infuzním stojanu. Možnost vzdálené monitorace techniky v kombinaci s dokovací stanicí. Možnost použití infuzních setů různých výrobců nebo setů dedikovaných. Plná lokalizace všech funkcí infuzní pumpy, veškerých textů na displeji v českém jazyce. |
| Ostatní požadavky zadavatele: |
| Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Společnost |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |