| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Defibrilátory |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 018/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 4 ks defibrilátorů včetně EKG monitorů pro ARO, JIP (2ks), Chirurgické JIP (1ks) a Interní (1ks) oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Účelem dodávky je modernizace a obnova defibrilátorů, čímž dojde ke zkvalitnění poskytované péče v podporovaných odděleních zadavatele. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| - defibrilátor/monitor/stimulátor - napájení ze sítě i z baterie - manuální bifázická defibrilace v rozsahu min. do 350J - zobrazení EKG (všechny věkové kategorie) křivky přes defibrilační elektrody nebo z nalepovacích elektrod - synchronizovaná kardioverze - režim AED - včetně hlasových instrukcí v českém jazyce s nastavitelnou sérií výbojů: 1, 2, 3 - barevný LCD displej min. 6“ se třemi křivkami s volbou: normální/vysoce kontrastní - měření 3/5 EKG, základní arytmie, Respirace, SpO2, NIBP - režim neinvazivní kardiostimulace: demand/fix - zapisovač (3 kanálový, termální), šířka papíru minimálně 50 mm s možností nastavení automatického záznamu - standardní defibrilační elektrody (pádla) pro dospělé a děti - snadný transport - madlo pro uchopení defibrilátoru - dostatečná kapacita baterií: monitorování minimálně 2 hodiny, minimálně 75 výbojů 350J - baterie s okamžitou indikací stavu vč. informace o stavu baterie na displeji defibrilátoru - rychlé nabití na plný výkon (méně než 5s na 200J u nové plně nabité baterii) - odolnost proti vnějším vlivům: IP 34, proti nárazu - automatický test přístroje - alarmy pro všechny parametry, indikace vybitých baterií - paměť kritických událostí, 24 hodin uložené křivky EKG, min. 48 hodin tabulárních trendů, komunikace s PC, přenos dat přes USB - celková hmotnost defibrilátoru max. 7kg - jednoduchá a intuitivní obsluha - uživatelské rozhraní v českém jazyce - Příslušenství: - EKG kabely - saturační čidlo prstové pro opakované použití pro dospělé - NIBP manžeta pro dospělé s prodlužovací hadicí - pádla - transportní brašna pro příslušenství - 1 pár nalepovacích elektrod (defibrilační/stimulační) vč. prodlužovacího kabelu. |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |