| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | Defibrilátory |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 018/2022 |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 4 ks defibrilátorů včetně EKG monitorů pro ARO, JIP (2ks), Chirurgické JIP (1ks) a Interní (1ks) oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |
| Účel: | Účelem dodávky je modernizace a obnova defibrilátorů, čímž dojde ke zkvalitnění poskytované péče v podporovaných odděleních zadavatele. |
| Parametry předmětu plnění: |
| defibrilátor/monitor/stimulátor napájení ze sítě i z baterie manuální bifázická defibrilace v rozsahu min. do 350J zobrazení EKG (všechny věkové kategorie) křivky přes defibrilační elektrody nebo z nalepovacích elektrod synchronizovaná kardioverze režim AED - včetně hlasových instrukcí v českém jazyce s nastavitelnou sérií výbojů: 1, 2, 3 barevný LCD displej min. 6“ se třemi křivkami s volbou: normální/vysoce kontrastní měření 3/5 EKG, základní arytmie, Respirace, SpO2, NIBP režim neinvazivní kardiostimulace: demand/fix zapisovač (3 kanálový, termální), šířka papíru minimálně 50 mm s možností nastavení automatického záznamu standardní defibrilační elektrody (pádla) pro dospělé a děti snadný transport - madlo pro uchopení defibrilátoru dostatečná kapacita baterií: monitorování minimálně 2 hodiny, minimálně 75 výbojů 350J baterie s okamžitou indikací stavu vč. informace o stavu baterie na displeji defibrilátoru rychlé nabití na plný výkon (méně než 5s na 200J u nové plně nabité baterii) odolnost proti vnějším vlivům: IP 34, proti nárazu automatický test přístroje alarmy pro všechny parametry, indikace vybitých baterií paměť kritických událostí, 24 hodin uložené křivky EKG, min. 48 hodin tabulárních trendů, komunikace s PC, přenos dat přes USB celková hmotnost defibrilátoru max. 7kg jednoduchá a intuitivní obsluha uživatelské rozhraní v českém jazyce Příslušenství: EKG kabely saturační čidlo prstové pro opakované použití pro dospělé NIBP manžeta pro dospělé s prodlužovací hadicí pádla transportní brašna pro příslušenství 1 pár nalepovacích elektrod (defibrilační/stimulační) vč. prodlužovacího kabelu. |
| Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Společnost |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |