| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Gynekologická křesla |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 020/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 2 ks gynekologických křesel pro Gynekologické oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Účelem dodávky je modernizace a dodávka profesionálních gynekologických křesel, čímž dojde ke zkvalitnění poskytované péče. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| - stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce křesla - antibakteriální bezešvé polstrování, odnímatelný pánevní díl - nosnost křesla minimálně 150kg - vnější rozměry max. 190 x 80cm - šíře ložné plochy min. 60cm - zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu min. 650-900 cm - elektricky polohovatelná ložná plocha - zádový díl, pánevní díl - nezávisle polohovatelné nožní podpěry, čalouněné provedení - ruční ovladač dostupný z více stran a nožní ovladač pro ovládání i během vyšetřování - možnost naprogramovat alespoň 2 paměťové polohy - pozice Trendelenburg min. -12⁰ - nástupní výškově stavitelný stupínek pro pacientku s možností přesunu - integrované pojezdové kolečka pro snadnou manipulaci - integrovaný držák hygienického papíru na zádovém díle - integrovaná výsuvná odpadní miska - snímatelné hygienické PVC krytí pánevního dílu a nožních opěr - Integrovaná LED lampička - podhlavník - svod elektrického potenciálu, bezpečnostní přívodní kabel |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |