| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky (včetně částí): | Infuzní technika |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 016/2022 |  |
| Dotaz č. 1 |  |  |
| Odpověď: | Ne, zadavatel nebude akceptovat dokovací stanici, která nemá všechny pozice libovolně zaměnitelné. Stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí a umístění kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem umístěným ve stanici a dále možnost opětovného umístění přístroje na libovolné pozici. |  |
| Dotaz č. 2 |  |  |
| Odpověď: | Ne, zadavatel nebude akceptovat možnost připojení přístrojů přímo do centrálního monitoringu. Zadavatel požaduje možnost budoucího připojení. |  |
| Dotaz č. 3 |  |  |
| Odpověď: | Ne, zadavatel nebude akceptovat lineární dávkovače, které umožňují dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček objemů 10, 20, 30, 50/60 ml. Zadavatel požaduje přesné dávkování od objemu 5 ml. |  |
| Dotaz č. 4 |  |  |
| Odpověď: | Ne, zadavatel nebude akceptovat přístroj s počtem zaznamenaných událostí 1000. Zadavatel požaduje počet zaznamenaných událostí min. 1500. |  |