| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | Endoskopické vybavení |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 022/2022 |
| Popis předmětu plnění: | Dodávky endoskopického vybavení včetně kompatibilního příslušenství pro Interní a Chirurgické oddělení nemocnice Žatec o.p.s. |
| Účel: | Účelem této veřejné zakázky je pořízení nových zdravotnických přístrojů za účelem modernizace vybavení nemocnice Žatec o.p.s. a tím zajistit zkvalitnění péče o pacienty. |
| Parametry předmětu plnění: |
| Endoskopické vybavení (vč. dezinfektoru a sušící skříně pro endoskopy) Popis Počet ks Endoskopický stojan 1 Videogastroskop 3 Videokolonoskop 3 Elektrochirurgická jednotka 1 Oplachovaní vodní peristaltická pumpa 1 Odsávací pumpa 1 Pojízdný endoskopický vozík 1 Mycí a dezinfekční automat pro 2 flexibilní endoskopy 1 Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů 1 Endoskopický stojan 1 ks (Endoskopický stojan s LCD 24" monitorem, videoprocesor, zdroj studeného světla, napojení do videořetězce) LCD monitor min. 24“, 1 ks Úhlopříčka minimálně 24“. HDTV rozlišení obrazu. Minimální kontrast 1000:1. Antireflexní úprava. Certifikace MDE. Zavěšení – 100 mm VESA/WVESA. Videoprocesor, 1 ks Základní funkce: automatická regulace intenzity světla, nastavení velikosti zobrazení, elektronické zvětšení obrazu, zvýraznění obrazu, možnost nastavení barevného odstínu a kontrastu, nastavení pacientských dat, identifikace používaného endoskopu, archivace obrázků, záloha nastavení systému do paměti. Zobrazení s vysokým rozlišením odpovídajícím HDTV 1920 x 1080p. musí umožnit funkci zvýraznění tkáňových struktur s možností digitálního nastavení až 10 kombinací vlnových délek v RGB spektru do paměti: musí umožnit zobrazení endoskopického obrazu a obrazu zvýrazněných tkáňových struktur současně: Podpora optických zobrazovacích metod - musí umožňovat: využití úzkopásmového zobrazení, (k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo)). lepší zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva --vlásečnic a drobných cév (vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem); digitální zpracování signálu (obrazu), pro zdůraznění nepatrných barevných rozdílů, poskytující lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy (původně červené oblasti zobrazují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší ale s přirozenými tóny). Výsledek: zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů funkce obraz v obraze a překrývání obrazu ovládání jednotlivých funkcí pomocí klávesnice obrazové výstupy: 2xHD-SDI, 2xDVI-D, DVI-I, RGB TV, S-Video, Video možnost připojení jednotky pro umělou inteligenci (pro detekci a charakteristiku lézí v trávicím traktu včetně funkce záznamu videosekvencí min. 30 hodin v rozlišení full HD) DICOM rozhraní: musí být přímé připojení přes DICOM formát se zajištěním přenosu pacientovy fotodokumentace na PACS server bez dalšího HW příslušenství implementace do stávajícího NIS systému automatické odeslání obrázků do PACSu možnost DICOM Worklist (vyvolání dokumentace z PACS serveru na monitor endoskopického systému) odeslání fotodokumentace přes funkční tlačítko endoskopu LED zdroj světla, 1 ks automatické řízení intenzity světla integrovaná vzduchová pumpa s možností nastavení minimálně ve 4 krocích hlavní osvětlení pomocí minimálně 4 LED diod minimální životnost LED diod - 10 000 provozních hodin možnost připojení endoskopu do světelného zdroje přes konektor, který umožňuje: bezkontaktní napájení endoskopu přenos obrazu pomocí optického laseru (minimalizace riziko výpadků obrazu v průběhu výkonu z důvodu možného vzniku koroze pinů na konektoru podpora optických zobrazovacích metod: využití úzkopásmového zobrazení, (k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo)). lepší zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva --vlásečnic a drobných cév (vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem); digitální zpracování signálu (obrazu), pro zdůraznění nepatrných barevných rozdílů, poskytující lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy (původně červené oblasti zobrazují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší ale s přirozenými tóny). Výsledek: zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů Videogastroskop, 3 ks Videogastroskop pro diagnostiku pro použití v horní části GIT. požadována plná kompatibilita s nabízeným videoendoskopickým systémem Zobrazovací systém - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV). musí umožňovat funkci zvýraznění tkáňových struktur s možností digitálního nastavení až 10 kombinací vlnových délek v RGB spektru do paměti připojení endoskopu do světelného zdroje přes konektor, který umožňuje: bezkontaktní napájení endoskopu; přenos obrazu pomocí optického laseru (minimalizace rizika výpadků obrazu v průběhu výkonu z důvodu možného vzniku koroze pinů na konektoru Optický systém: zorné pole minimálně 140° směr pohledu přímý pohled pozorovací vzdálenost minimálně 2,0 – 100,0 mm Zaváděcí tubus: zevní průměr distálního konce maximálně 9,3 mm zevní průměr tubusu maximálně 9,4 mm pracovní délka minimálně 1050,0 mm Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm. Ohybová část – rozsah angulace: nahoru minimálně 205° dolů minimálně 90° doprava/doleva minimálně 100°/100° Videokolonoskop, 3 ks Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod. požadována plná kompatibilita s nabízeným videoendoskopickým systémem; Zobrazovací systém - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV). připojení endoskopu do světelného zdroje přes konektor, který umožňuje: bezkontaktní napájení endoskopu; přenos obrazu pomocí optického laseru (minimalizace rizika výpadků obrazu v průběhu výkonu z důvodu možného vzniku koroze pinů na konektoru Videokolonoskop musí umožňovat: využití úzkopásmového zobrazení, (k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo)). lepší zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva --vlásečnic a drobných cév (vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem); digitální zpracování signálu (obrazu), pro zdůraznění nepatrných barevných rozdílů, poskytující lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy (původně červené oblasti zobrazují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší ale s přirozenými tóny). Výsledek: zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů funkci zvýraznění tkáňových struktur s možností digitálního nastavení až 10 kombinací vlnových délek v RGB spektru do paměti Optický systém: zorné pole minimálně 140° směr pohledu přímý pohled pozorovací vzdálenost minimálně 3,0 – 100,0 mm Zaváděcí tubus: zevní průměr distálního konce maximálně 12,9 mm zevní průměr tubusu maximálně 12,8 mm pracovní délka minimálně 1690,0 mm Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,8 mm. Ohybová část – rozsah angulace: nahoru/dolů minimálně 180°/180° doprava/doleva minimálně 160°/160° Přídavný oplachový kanál – požadován. Elektrochirurgická jednotka 1ks Vysokofrekvenční výstup – Monopolární módy – Typy módů: základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity (čistý řezací mód, smíšený řezací mód, řez s velmi silnou koagulací) základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity (jemná koagulace, silná koagulace, sprejová koagulace) Vysokofrekvenční výstup – Bipolární módy – Typy módů: standardní, mikro, makro Základní frekvence – 330 kHz. Výstupy - minimálně monopolární výkon 250W, minimálně bipolární výkon 120 W. Ovládání výstupu nožním pedálem. Plynulé nastavení výkonu po kroku 1 W v celém požadovaném rozsahu. Oplachovací vodní peristaltická pumpa, 1 ks Ovládání pomocí nožního spínače. Průtok vody je plynule nastavitelný. Autoklávovatelná příslušenství. Průtok vody od 80 ml/min do 190 ml/min. Lahvička na vodu o obsahu minimálně 1litr. Odsávací pumpa, 1 ks Odsávací vakuové čerpadlo. Odsávací láhev minimálně 2 litry. Nominální vakuum minimálně 90 kPa. Výkon minimálně 30 L/min. Pojízdný endoskopický vozík, 1ks Mobilní, pět polic, minimálně jedna výsuvná. Držák pro dva endoskopy. Polohovatelné rameno na monitor, uchycení VESA. Homologovaná šesti zásuvka 230V/50Hz, přívod 3 m. Mycí a dezinfekční automat pro 2 flexibilní endoskopy, 1 ks Plně automatický mycí a dezinfekční automat flexibilních endoskopů 2x asynchronní mycí a dezinfekční komory Termochemická dezinfekce endoskopu GA (Glutaraldehyd) pro vysoký stupeň čištění a dezinfekce Automatické dávkování chemikálií Permanentní kontrola stavu chemikálií během cyklu tak i po jeho ukončení Samostatné dávkování chemikálií pro každý započatý dezinfekční cyklus (nová dávka chemie pro každý proces) Možnost přestavby systému pro využití GA nebo PAA, včetně update software Doba trvání mycího a dezinfekčního cyklu max. 30 min. Ovládání pomocí barevného dotykového displeje, úhlopříčka min. 5“ Uživatelské menu kompletně v českém jazyce Automatická identifikace endoskopů pomocí čárových kódů, nebo identifikace pomocí RFID čipů Kompatibilita se všemi typy endoskopů různých známých výrobců (Olympus, Pentax, FujiFilm, Storz) Plně integrovaný automatický tester těsnosti endoskopů Integrovaná termo-tiskárna pro tisk dokumentace procesu a validace použití Otevírání mycích dvířek pomocí nožního pedálu nebo nožního spínače Bezpečnostní čidla pro kontrolu překročení teploty mycí lázně Kontrola připojení konektorů k flexibilnímu endoskopu Automatická kontrola těsnosti endoskopu po celou dobu procesu Automatická kontrola průchodnosti všech kanálů endoskopu Funkce závěrečného sušení endoskopu Uzavřený pracovní cyklus, zahrnující automatické mytí v detergentu, dezinfekci a závěrečný oplach endoskopu a proplach všech kanálů pomocí čištěné vody Při dezinfekci distální a zaváděcí části endoskopu nesmí vzniknout styčné plochy Zobrazení zbývající doby chodu cyklu Auto-dezinfekční cyklus, včetně tepelné samo-dezinfekce při min. 80° Musí splňovat vyhlášku č. 306/2012 Sb. (původně 195/2005 Sb.) pro dvoustupňovou dezinfekci a zároveň normy ISO 15883-1 a ISO 15883-4 Hmotnost maximálně 200 kg Elektrické připojení 230 V, 50 Hz Připojení na rozvod pitné vody, tlak v rozvodech v rozmezí 5 – 6 bar., v případě nutnosti musí být dodán redukční ventil Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů, 1 ks Sušení a skladování flexibilních endoskopů po dezinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné re dezinfekce Závěsný systém na vertikální zavěšení endoskopů pro minimálně 8 pozic Výklopný závěsný systém pro větší pohodlí a minimalizování poškození při nakládání a vykládání flexibilního endoskopu ze sušící skříně Vnitřní sušení endoskopu nepřetržitým vháněním stlačeného medicinálního vzduchu připojením na interní kanály při tlaku max. 0,5 bar Monitorování vstupního tlaku Vnější sušení endoskopů vzduchem pokojové teploty bez použití přídavného topného systému přiváděného vestavěným ventilátorem přes HEPA filtr Maximální doba skladování až 30 dní Ovládací panel s dotykovým barevným displejem pro nastavení doby sušení, identifikace vloženého endoskopu, zbývající dobu sušení a skladování pro každý endoskop, zobrazení chybových hlášení se zvukovým upozorněním např. na otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před usušením apod. Nezávislý monitorovací systém, který hlídá důležité parametry celého skladovacího procesu Uživatelské menu v českém jazyce Integrovaná tiskárna Integrovaná čtečka čárových kódů Otevření skříně pouze oprávněnému pracovníkovi přes identifikační kartu nebo čip Čas sušení 90 minut (možnost nastavitelné doby) Průtok vzduchu 100 l / min HEPA filtr 0,2 µm HEPA filtr třídy alespoň H13 (celková účinnost 99.95%) Kompatibilita se všemi typy endoskopů Možnost připojení na přívod medicinálních plynů, lze přestavět na použití s kompresorem a naopak Transparentní skleněná dvířka pro plnou viditelnost Uzavřený systém zamezující vniknutí drobných částic prachu a to i v případě výpadku napětí. |
| Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Společnost |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |