| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Endoskopické vybavení |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 022/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávky endoskopického vybavení včetně kompatibilního příslušenství pro Interní a Chirurgické oddělení nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Účelem této veřejné zakázky je pořízení nových zdravotnických přístrojů za účelem modernizace vybavení nemocnice Žatec o.p.s. a tím zajistit zkvalitnění péče o pacienty. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| Endoskopické vybavení (vč. dezinfektoru a sušící skříně pro endoskopy) Popis; Počet ks. Endoskopický stojan; 1. Videogastroskop; 3. Videokolonoskop; 3. Elektrochirurgická jednotka; 1. Oplachovaní vodní peristaltická pumpa; 1. Odsávací pumpa; 1. Pojízdný endoskopický vozík; 1. Mycí a dezinfekční automat pro 2 flexibilní endoskopy; 1. Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů; 1. Endoskopický stojan 1 ks (Endoskopický stojan s LCD 24" monitorem, videoprocesor, zdroj studeného světla, napojení do videořetězce) LCD monitor min. 24“, 1 ks - Úhlopříčka minimálně 24“. - HDTV rozlišení obrazu. - Minimální kontrast 1000:1. - Antireflexní úprava. - Certifikace MDE. - Zavěšení – 100 mm VESA/WVESA. Videoprocesor, 1 ks - Základní funkce: automatická regulace intenzity světla, nastavení velikosti zobrazení, elektronické zvětšení obrazu, zvýraznění obrazu, možnost nastavení barevného odstínu a kontrastu, nastavení pacientských dat, identifikace používaného endoskopu, archivace obrázků, záloha nastavení systému do paměti. - Zobrazení s vysokým rozlišením odpovídajícím HDTV 1920 x 1080p. - musí umožnit funkci zvýraznění tkáňových struktur s možností digitálního nastavení až 10 kombinací vlnových délek v RGB spektru do paměti: - musí umožnit zobrazení endoskopického obrazu a obrazu zvýrazněných tkáňových struktur současně: - Podpora optických zobrazovacích metod - musí umožňovat: - využití úzkopásmového zobrazení, (k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo)). - lepší zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva --vlásečnic a drobných cév (vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem); - digitální zpracování signálu (obrazu), pro zdůraznění nepatrných barevných rozdílů, poskytující lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy (původně červené oblasti zobrazují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší ale s přirozenými tóny). Výsledek: zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů - funkce obraz v obraze a překrývání obrazu - ovládání jednotlivých funkcí pomocí klávesnice - obrazové výstupy: 2xHD-SDI, 2xDVI-D, DVI-I, RGB TV, S-Video, Video - možnost připojení jednotky pro umělou inteligenci (pro detekci a charakteristiku lézí v trávicím traktu včetně funkce záznamu videosekvencí min. 30 hodin v rozlišení full HD) - DICOM rozhraní: - musí být přímé připojení přes DICOM formát se zajištěním přenosu pacientovy fotodokumentace na PACS server bez dalšího HW příslušenství - implementace do stávajícího NIS systému - automatické odeslání obrázků do PACSu - možnost DICOM Worklist (vyvolání dokumentace z PACS serveru na monitor endoskopického systému) - odeslání fotodokumentace přes funkční tlačítko endoskopu LED zdroj světla, 1 ks - automatické řízení intenzity světla - integrovaná vzduchová pumpa s možností nastavení minimálně ve 4 krocích - hlavní osvětlení pomocí minimálně 4 LED diod - minimální životnost LED diod - 10 000 provozních hodin - možnost připojení endoskopu do světelného zdroje přes konektor, který umožňuje: - bezkontaktní napájení endoskopu - přenos obrazu pomocí optického laseru (minimalizace riziko výpadků obrazu v průběhu výkonu z důvodu možného vzniku koroze pinů na konektoru - podpora optických zobrazovacích metod: - využití úzkopásmového zobrazení, (k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo)). - lepší zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva --vlásečnic a drobných cév (vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem); - digitální zpracování signálu (obrazu), pro zdůraznění nepatrných barevných rozdílů, poskytující lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy (původně červené oblasti zobrazují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší ale s přirozenými tóny). Výsledek: zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů Videogastroskop, 3 ks - Videogastroskop pro diagnostiku pro použití v horní části GIT. - požadována plná kompatibilita s nabízeným videoendoskopickým systémem - Zobrazovací systém - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV). - musí umožňovat funkci zvýraznění tkáňových struktur s možností digitálního nastavení až 10 kombinací vlnových délek v RGB spektru do paměti - připojení endoskopu do světelného zdroje přes konektor, který umožňuje: - bezkontaktní napájení endoskopu; - přenos obrazu pomocí optického laseru (minimalizace rizika výpadků obrazu v průběhu výkonu z důvodu možného vzniku koroze pinů na konektoru - Optický systém: - zorné pole minimálně 140° - směr pohledu přímý pohled - pozorovací vzdálenost minimálně 2,0 – 100,0 mm - Zaváděcí tubus: - zevní průměr distálního konce maximálně 9,3 mm - zevní průměr tubusu maximálně 9,4 mm - pracovní délka minimálně 1050,0 mm - Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 2,8 mm. - Ohybová část – rozsah angulace: - nahoru minimálně 205° - dolů minimálně 90° - doprava/doleva minimálně 100°/100° Videokolonoskop, 3 ks - Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapii tlustého střeva i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod. - požadována plná kompatibilita s nabízeným videoendoskopickým systémem; - Zobrazovací systém - barevný CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV (HighDefinitionTV). - připojení endoskopu do světelného zdroje přes konektor, který umožňuje: - bezkontaktní napájení endoskopu; - přenos obrazu pomocí optického laseru (minimalizace rizika výpadků obrazu v průběhu výkonu z důvodu možného vzniku koroze pinů na konektoru - Videokolonoskop musí umožňovat: - využití úzkopásmového zobrazení, (k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 410 nm (modrofialové světlo) a 540 nm (zelené světlo)). - lepší zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva --vlásečnic a drobných cév (vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem); - digitální zpracování signálu (obrazu), pro zdůraznění nepatrných barevných rozdílů, poskytující lepší barevný kontrast v rozsahu červené barvy (původně červené oblasti zobrazují červenější a původně bílé oblasti vypadají bělejší ale s přirozenými tóny). Výsledek: zvýšený barevný kontrast podporuje přesnější vymezení i detekci lézí a zánětů - funkci zvýraznění tkáňových struktur s možností digitálního nastavení až 10 kombinací vlnových délek v RGB spektru do paměti - Optický systém: - zorné pole minimálně 140° - směr pohledu přímý pohled - pozorovací vzdálenost minimálně 3,0 – 100,0 mm - Zaváděcí tubus: - zevní průměr distálního konce maximálně 12,9 mm - zevní průměr tubusu maximálně 12,8 mm - pracovní délka minimálně 1690,0 mm - Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,8 mm. - Ohybová část – rozsah angulace: - nahoru/dolů minimálně 180°/180° - doprava/doleva minimálně 160°/160° - Přídavný oplachový kanál – požadován. Elektrochirurgická jednotka 1ks - Vysokofrekvenční výstup – Monopolární módy – Typy módů: - základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity (čistý řezací mód, smíšený řezací mód, řez s velmi silnou koagulací) - základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity (jemná koagulace, silná koagulace, sprejová koagulace) - Vysokofrekvenční výstup – Bipolární módy – Typy módů: standardní, mikro, makro - Základní frekvence – 330 kHz. - Výstupy - minimálně monopolární výkon 250W, minimálně bipolární výkon 120 W. - Ovládání výstupu nožním pedálem. - Plynulé nastavení výkonu po kroku 1 W v celém požadovaném rozsahu. Oplachovací vodní peristaltická pumpa, 1 ks - Ovládání pomocí nožního spínače. - Průtok vody je plynule nastavitelný. - Autoklávovatelná příslušenství. - Průtok vody od 80 ml/min do 190 ml/min. - Lahvička na vodu o obsahu minimálně 1litr. Odsávací pumpa, 1 ks - Odsávací vakuové čerpadlo. - Odsávací láhev minimálně 2 litry. - Nominální vakuum minimálně 90 kPa. - Výkon minimálně 30 L/min. Pojízdný endoskopický vozík, 1ks - Mobilní, pět polic, minimálně jedna výsuvná. - Držák pro dva endoskopy. - Polohovatelné rameno na monitor, uchycení VESA. - Homologovaná šesti zásuvka 230V/50Hz, přívod 3 m. Mycí a dezinfekční automat pro 2 flexibilní endoskopy, 1 ks - Plně automatický mycí a dezinfekční automat flexibilních endoskopů - 2x asynchronní mycí a dezinfekční komory - Termochemická dezinfekce endoskopu - GA (Glutaraldehyd) pro vysoký stupeň čištění a dezinfekce - Automatické dávkování chemikálií - Permanentní kontrola stavu chemikálií během cyklu tak i po jeho ukončení - Samostatné dávkování chemikálií pro každý započatý dezinfekční cyklus (nová dávka chemie pro každý proces) - Možnost přestavby systému pro využití GA nebo PAA, včetně update software - Doba trvání mycího a dezinfekčního cyklu max. 30 min. - Ovládání pomocí barevného dotykového displeje, úhlopříčka min. 5“ - Uživatelské menu kompletně v českém jazyce - Automatická identifikace endoskopů pomocí čárových kódů, nebo identifikace pomocí RFID čipů - Kompatibilita se všemi typy endoskopů různých známých výrobců (Olympus, Pentax, FujiFilm, Storz) - Plně integrovaný automatický tester těsnosti endoskopů - Integrovaná termo-tiskárna pro tisk dokumentace procesu a validace použití - Otevírání mycích dvířek pomocí nožního pedálu nebo nožního spínače - Bezpečnostní čidla pro kontrolu překročení teploty mycí lázně - Kontrola připojení konektorů k flexibilnímu endoskopu - Automatická kontrola těsnosti endoskopu po celou dobu procesu - Automatická kontrola průchodnosti všech kanálů endoskopu - Funkce závěrečného sušení endoskopu - Uzavřený pracovní cyklus, zahrnující automatické mytí v detergentu, dezinfekci a závěrečný oplach endoskopu a proplach všech kanálů pomocí čištěné vody - Při dezinfekci distální a zaváděcí části endoskopu nesmí vzniknout styčné plochy - Zobrazení zbývající doby chodu cyklu - Auto-dezinfekční cyklus, včetně tepelné samo-dezinfekce při min. 80° - Musí splňovat vyhlášku č. 306/2012 Sb. (původně 195/2005 Sb.) pro dvoustupňovou dezinfekci a zároveň normy ISO 15883-1 a ISO 15883-4 - Hmotnost maximálně 200 kg - Elektrické připojení 230 V, 50 Hz - Připojení na rozvod pitné vody, tlak v rozvodech v rozmezí 5 – 6 bar., v případě nutnosti musí být dodán redukční ventil Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů, 1 ks - Sušení a skladování flexibilních endoskopů po dezinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné re dezinfekce - Závěsný systém na vertikální zavěšení endoskopů pro minimálně 8 pozic - Výklopný závěsný systém pro větší pohodlí a minimalizování poškození při nakládání a vykládání flexibilního endoskopu ze sušící skříně - Vnitřní sušení endoskopu nepřetržitým vháněním stlačeného medicinálního vzduchu připojením na interní kanály při tlaku max. 0,5 bar - Monitorování vstupního tlaku - Vnější sušení endoskopů vzduchem pokojové teploty bez použití přídavného topného systému přiváděného vestavěným ventilátorem přes HEPA filtr - Maximální doba skladování až 30 dní - Ovládací panel s dotykovým barevným displejem pro nastavení doby sušení, identifikace vloženého endoskopu, zbývající dobu sušení a skladování pro každý endoskop, zobrazení chybových hlášení se zvukovým upozorněním např. na otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před usušením apod. - Nezávislý monitorovací systém, který hlídá důležité parametry celého skladovacího procesu - Uživatelské menu v českém jazyce - Integrovaná tiskárna - Integrovaná čtečka čárových kódů - Otevření skříně pouze oprávněnému pracovníkovi přes identifikační kartu nebo čip - Čas sušení 90 minut (možnost nastavitelné doby) - Průtok vzduchu 100 l / min - HEPA filtr 0,2 µm - HEPA filtr třídy alespoň H13 (celková účinnost 99.95%) - Kompatibilita se všemi typy endoskopů - Možnost připojení na přívod medicinálních plynů, lze přestavět na použití s kompresorem a naopak - Transparentní skleněná dvířka pro plnou viditelnost - Uzavřený systém zamezující vniknutí drobných částic prachu a to i v případě výpadku napětí. |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |