| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky (včetně částí): | RTG přístroje II. - část 2 Pojízdný RTG digitální přístroj |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 029/2022 |  |
| Dotaz č. 1 |  |  |
| Odpověď: | Ne. Zadavatel trvá na požadovaném parametru, z důvodu možnosti nastavení optimální vzdálenosti a zamezení geometrického zkreslení obrazu. |  |
| Dotaz č. 2 |  |  |
| Odpověď: | Ne. Zadavatel trvá na požadovaném zadání technické specifikace. Zadavatel požaduje co možná nejnižší hmotnost pojízdného přístroje z důvodu komfortu při manipulaci a převozu přístroje mezi jednotlivými pavilony. |  |
| Dotaz č. 3 |  |  |
| Odpověď: | Zadavatel definoval parametr maximální rychlosti motorického pojezdu přístroje max. 6 km/hod. Pokud tazatel nabízí rychlost motorického pojezdu 5,5 km/hodinu, tak tento parametr splňuje, jelikož maximální hodnotu rychlosti pojezdu nepřesahuje. |  |