| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Vyhřívaná lůžka II. |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 032/2022 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 2 ks vyhřívaných lůžek pro novorozence včetně příslušenství pro Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. |  |
| Účel: | Účelem dodávky je modernizace vyhřívaných lůžek pro novorozence. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| Lůžko pro stabilizaci hypotermických novorozenců a léčbu hyperbilirubinemie - Pojízdné lůžko (min. 2 kolečka s brzdou) - Plocha lůžka min. 45 x 69 cm - Elektrické polohování lůžka ( Trendelenburg and anti-Trendelenburg) 12° - Integrované plošné osvětlení pracovní plochy - Režimy provozu vyhřívání MAN / AUTO - Teplota řízená dle pokožky novorozence - Těleso vyhřívací horní s možností natáčení o 90° na obě strany - Rychlé zahřátí lůžka bez alarmových hlášení - Světlo vyšetřovací (bodové, integrované, polohovatelné) - Bočnice odklopné - Display pro zobrazení parametrů - Alarmy zvukové a světelné - APGAR časomíra - Možnost rozšíření o směšovače plynů a odsávacího systému - Možnost vložení RTG kazety Příslušenství - Police na příslušenství - Zásuvka na materiál - Držák O2 láhve - Spodní ohřev - podložka el. vyhřívaná s regulací teploty, možno nabídnout teplo vodivou antidekubitní matraci s pasivním vyhříváním. - Fototerapie LED (účinnost min. 45 µW /cm2 /nm při vzdálenosti max. 85 cm, životnost světelných zdrojů min. 50 000 provozních hodin) |  |  |
| Ostatní požadavky zadavatele: |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |