| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky (včetně částí): | RTG přístroje II. - část 2 Pojízdný RTG digitální přístroj |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 029/2022 |  |
| Dotaz: |  |  |
| Odpověď: | - Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru, důvodu možnosti nastavení optimální vzdálenosti a zamezení geometrického zkreslení obrazu. - Ano, zadavatel bude akceptovat hmotnost přístroje max. 440 kg. - Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru, z důvodu používaných vyšších hodnot kV. Například u snímkování srdce a plic na lůžku tvrdou technikou. |  |

Zadavatel uveřejní na profilu upravenou verzi Technické specifikace, příloha č. 3 zadávací dokumentace Zadavatel s ohledem na tuto skutečnost přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.