| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | Tepelný zvlhčovač |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 034/2022 |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 8 ks tepelných zvlhčovačů pro ARO (3 ks) a Interní JIP oddělení (5ks) Nemocnice Žatec o.p.s. |
| Účel: | Účelem této veřejné zakázky je pořízení nových zdravotnických přístrojů za účelem modernizace vybavení nemocnice Žatec o.p.s. a tím zajistit zkvalitnění péče o pacienty. |
| Parametry předmětu plnění: |
| Tepelný zvlhčovač pro zvlhčení a ohřátí vdechované směsi během ne/invazivní ventilace, nebo zvlhčovací oxygenoterapii/HFNO Displej pro zobrazení údajů Nastavení teploty a vlhkosti pro dospělé, dětské a novorozenecké pacienty Nastavení teploty při invazivní terapii: 36 až 40 °C, neinvazivní terapii 31 až 36 °C Možnost nastavení vlhkosti při ne/invazivní terapii Alarmy překročení mezí vlhkosti a teploty Autoklávovatelná komora Napájecí napětí: 230V/50Hz Pojistka proti přehřátí Pacientský dýchací okruh pro dospělé |
| Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Společnost |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |