| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | Dodávka sanitního vozu |
| Evidenční číslo zakázky: | VZMR 001/2022 |
| Popis předmětu plnění: | Sanitní vozidlo DNR kategorie A2 – 1 ks (jednolůžkové provedení) |
| Parametry předmětu plnění: |
| Počet převážených osob: 1 + 2 (v kabině řidiče) + 4 v ambulantním prostoru + 1 lůžko Celkem: 8 Model schválený pro přestavbu na sanitní vozidlo Maximální celková hmotnost 3500 kg Vozidlo plní emisní normu min. EURO 6 Vozidlo plní požadavky stanovené vyhláškou vlády č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách, vč. parametrů, uvedených v Příloze č. 2 vyhlášky Motor vznětový přeplňovaný Palivo nafta motorová Maximální výkon motoru min. 80 kW Objem motoru minimálně 1950 ccm Převodovka mechanická (manuální) s 5-ti stupni vpřed Nezávislé zavěšení zadních kol Pohon předních kol Barva vozidla bílá nemetalická Palubní počítač Palivová nádrž na min. 70 litrů PHM Celoprosklená karoserie Mlhové světlomety Multikolizní brzda Plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým diskem, zvedák vozidla, klíč na šrouby kol Kontrola poklesu tlaku v pneumatikách Posuvné dveře v ambulantním prostoru, vpravo Nástupní schůdek u bočních posuvných dveří do ambulantního prostoru, integrovaný do karoserie vozidla v sanitním prostoru - z důvodu usnadnění nástupu špatně se pohybujících osob Osvětlení nástupního schůdku LED Zadní výklopné dveře – prosklené, vyhřívané Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou Uzamykatelný prostor pod dvojsedadlem Odkládací box ve dveřích kabiny řidiče Vnitřní stropní osvětlení v kabině řidiče Tažné oko vpředu a vzadu (může být odnímatelné) Maximální výška vozidla s majáky: 2,30m Maximální šířka vozidla se zrcátky: 2,30m Maximální délka vozidla: 5,45m Bezpečnost Airbag řidiče a spolujezdce - vypínatelný Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu min. u řidiče Elektronický systém jízdní stability (ESP či jiné označení dle výrobce vozidla) Protiblokovací brzdový systém (ABS či jiné označení dle výrobce vozidla) Asistent pro rozjezd do kopce Trvalé (denní) svícení, spínané automaticky po nastartování vozidla Vnitřní zpětné zrcátko Třetí brzdové světlo Funkční výbava Posilovač řízení Topení a klimatizace s min. poloautomatickou regulací, s druhým výměníkem topení v ambulantním prostoru a s druhým výparníkem klimatizace s vývody do stropu v ambulantním prostoru, s prachovým a pylovým filtrem Tepelně izolující tónovaná okna v kabině řidiče a v ambulantním prostoru, vč. čelního skla Posuvné nebo výklopné okno v bočních posuvných dveřích Centrální zamykání s dálkovým ovládáním s možností uzavření (uzamknutí) zevnitř 2 ks klíčů s dálkovým ovládáním centrálního zamykání 1x 12V zásuvka v kabině řidiče a 2x 12V v ambulantním prostoru - Elektrické ovládání bočních oken v kabině řidiče Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná Užitečné zatížení vozidla min. 1000kg Audio Autorádio s USB, MP3 a telefonním rozhraním Bluetooth Min. 2 reproduktory v kabině řidiče Specifikace sanitní zástavby LED světelná rampa s lineární technologií LED, nízkoprofilová, umístěná v přední části vozidla LED zadní maják Siréna s reproduktorem o výkonu min. 100 Watt, umístěným za maskou vozidla, a s ovládáním u řidiče a na volantu Grafické značení vozidla dle zvyklostí zadavatele - znaky modré hvězdy života, reflexní červený pruh okolo vozidla v provedení mikroprizmatickou fólií, znak Nemocnice Žatec na dveřích kabiny řidiče, vše v souladu s vyhláškou 296/2012 MZ ČR Osvětlení ambulantního prostoru min. 2 ks světel s ovládáním u řidiče a u bočních dveří a zadních dveří Osvětlení nakládacího prostoru za vozidlem LED pracovním svítidlem umístěným na zadním rámu dveří Světelná signalizace všech otevřených dveří Zvuková signalizace z ambulantního prostoru k řidiči (bzučák) Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby Obložení prostoru pro pacienty bílým plastem, se zatmelením proti zatečení vody Tepelná a akustická izolace sanitního prostoru Vyrovnání podlahy protismykovým materiálem, vyvýšené okraje Přepážka oddělující sanitní prostor od kabiny řidiče v úpravě s posuvným oknem o velikosti umožňující maximální vizuální kontakt mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem 2 ks pevných sedadel kategorie M1 umístěných vedle sebe před nosítky, bezpečnostní pásy, integrovaná hlavová opěrka, loketní opěrky, signalizace zapnutých pásů Výklopný nástupní schod u bočních dveří v provedení nerez 1 ks pevného sedadla kategorie M1, umístěného před transportním křeslem, s bezpečnostním pásem, integrovanou hlavovou opěrkou, loketní opěrky na obou stranách Sklopná najížděcí rampa pro transportní křeslo umístěná na pravé straně u zadních dveří vozidla Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou, zádržným systémem pro ukotvení nosítek s podvozkem s certifikací dle ČSN EN 1789 +A2/2020 Madla usnadňující nástup a výstup po obou stranách bočních dveří Stropní madlo s držákem infuzních láhví a PE vaků Držák na kyslíkové láhve – 2l Hasicí přístroj práškový 2 kg Odpadní nádoba v sanitním prostoru Zatmavení oken ambulantního prostoru antisolární fólií s označením homologačním štítkem Přídavné topení a klimatizace se stropními výdechy pro ambulantní prostor je součástí dodávky vozidla Transportní technika Pacientská transportní nosítka s polohovatelným a s oddělitelným podvozkem, matrací, bezpečnostními pásy s certifikací dle ČSN EN 1865 a ČSN EN 1789+A2/2020, minimální nosnost 250 kg Transportní pacientské křeslo se čtyřbodovým bezpečnostním pásem, integrovanou opěrkou hlavy, výsuvnými madly vpředu a výklopnými vzadu, loketní polohovatelné opěrky, včetně kotvení. Křeslo ukotveno vpravo u zadních výklopných dveří |
| Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Společnost |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |