| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky (včetně částí): | Ultrazvukové diagnostické přístroje II. - část 1 ultrazvukový přístroj vyšší třídy pro RDG |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 031/2022 |  |
| 1 |  |  |
| Odpověď: | Ne, zadavatel trvá na požadovaném parametru. Zadavatel požaduje přístroj napájený ze sítě, bez použití baterie. |  |
| 2 |  |  |
| Odpověď: | Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku přístroje, u kterého je TGC upravováno pomocí dotykového displeje, kdy je eliminováno riziko poruchy mechanických jezdců. |  |
| 3 |  |  |
| Odpověď: | Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku panoramatického zobrazení v délce 160 cm, ale trvá, aby tato funkce umožnila i zobrazení barevného dopplerovského mapování. |  |
| 4 |  |  |
| Odpověď: | Ne, zadavatel trvá na automatické optimalizaci 2D obrazu bez nutnosti aktivace uživatelem, ale akceptuje aktivaci optimalizace dopplerovského spektra stiskem tlačítka na ovládacím panelu. |  |
| 5 |  |  |
| Odpověď: | Ne, zadavatel trvá na požadovaném rozsahu konvexní sondy 2 – 8 MHz. |  |
| 6 |  |  |
| Odpověď: | Ne, zadavatel trvá na požadované specifikaci lineární sondy. |  |
| 7 |  |  |
| Odpověď: | Ne, zadavatel trvá na požadované specifikaci lineární sondy pro cévní vyšetření. (RTG) |  |

Zadavatel uveřejní na profilu upravenou verzi Technické specifikace, příloha č. 3 zadávací dokumentace (změna je barevně rozlišena). Zadavatel s ohledem na tuto skutečnost přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.