| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky: | Celotělový CT skener |  |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 036/2023 |  |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 1 ks celotělového CT přístroje střední třídy, včetně pozáručního servisu na 6 let, s diagnostickou stanicí, tlakovým injektorem a dalšího příslušenství pro Radiodiagnostické oddělení. |  |
| Účel: | Účelem dodávky je obnova dosavadního zastaralého CT přístroje, provoz nového a zkvalitnění poskytované zdravotní péče o pacienty jako služby obecného hospodářského zájmu. |  |
| Parametry předmětu plnění: |  |  |
| CT přístroj - Průměr otvoru gantry min. 700 mm - Fyzický náklon gantry v rozsahu ±30 ° - Absolutní výkon generátoru min. 70 kW - Tepelná kapacita anody RTG lampy min. 7 MHU - Rychlost ochlazování anody min. 800 kHU/min - Kontinuální skenování bez nutnosti chladící přestávky min. 80 s - Rozsah nastavení anodového proudu min. do 600 mA - Rozsah nastavení napětí RTG zářiče min. od 80 do 140 kV - Počet fyzických detektorů v ose Z min. 64 - Fyzická šířka detektoru v ose Z a izocentru min. 38,4 mm - Počet nasnímaných řezů v ose Z na jednu otáčku RTG zářiče v rozsahu 360° min. 64 - Počet rekonstruovaných řezů na jednu otáčku (s využitím rekonstrukčních metod) min. 128 - Nejmenší šířka řezu ve všech vrstvách max. 0,625 mm - Velikost skenovacího pole (FOV) min. 500 mm - Vertikální rozsah pohybu pacientského stolu min. 350 mm - Horizontální skenovací rozsah pacientského stolu při spirální akvizici v ose Z min. 1500 mm - Maximální horizontální rychlost posunu stolu min. 150 mm/s - Maximální nosnost stolu při zachování přesnosti pozice min. 200 kg - Nejkratší skenovací čas pro všeobecnou diagnostiku max. 0,35 s/360° - Rychlost rekonstrukce řezů pro matici 512x512 při využití iterativní rekonstrukce min. 20 obr/s - Nástroje pro sledování sycení kontrastní látkou a automatické spuštění akvizice při dosažení optimálního nasycení kontrastní látkou - Pokročilé metody pro redukci a odstranění artefaktů kovových materiálů implantovaných v těle, jako jsou zejména výplně zubů, kloubní náhrady, ocelové dlahy - Modulace mA v průběhu skenování na základě atenuace v reálném čase - Automatické nastavení kV při vyšetření podle velikosti pacienta a typu vyšetření - Iterativní rekonstrukce na bázi raw dat (např. SAFIRE, iDose4, ASiR, AIDR 3D) - Multienergetické skenování s akvizicí nízkoenergetického a vysokoenergetického spektra Akviziční stanice - Akviziční stanice s úložnou kapacitou pro obrazová data min. 300 GB - Barevný medicínský LCD monitor min. 22", min. 2 MP - Archivační jednotka pro záznam dat na CD/DVD včetně DICOM obrazových dat - Možnost exportu obrazových dat na USB externí disk včetně DICOM obrazových dat - DICOM funkcionalita v následujícím rozsahu: Store, Print, Query/Retrieve, Worklist, Dose Report - Záložní zdroj – UPS na uchování dat v případě výpadku elektrického proudu - SW pro základní obrazové zpracování 2D, MIP, MPR, 3D-VRT - SW pro automatické odstranění kostních struktur Diagnostická stanice - Úložná kapacita pro obrazová data min. 1000 GB - Operační paměť RAM min. 64 GB - Barevný medicínský LCD monitor 2 ks min. 22“, min. 2 MPx - Archivační jednotka pro záznam dat na CD/DVD včetně DICOM obrazových dat - Možnost exportu obrazových dat na USB externí disk včetně DICOM obrazových dat - DICOM funkcionalita v následujícím rozsahu: Store, Print, Query/Retrieve - SW pro základní obrazové zpracování 2D, MIP, MPR, 3D-VRT - SW pro automatické odstranění kostních struktur - SW pro základní diagnostiku neurologickou, traumatologickou, trávicího traktu i z nízko dávkového vyšetření plic - SW pro cévní analýzu s automatickým či poloautomatickým odstraněním kostní hmoty, kalcifikací nebo stentů, se segmentací cévního řečiště včetně pojmenování hlavních cév, automatické trasování středu lumina - SW pro automatické vyhledávání (CAD) a hodnocení plicních ložisek, měření objemů, možnost porovnání velikosti ložisek ve více časových bodech a stanovení progrese/regrese onemocnění při srovnání s jinými vyšetřeními - SW pro lokalizaci a vyhledávání ložisek v játrech i v ostatních měkkých tkáních, měření objemů, možnost porovnání velikosti ložisek ve více časových bodech a stanovení progrese/regrese onemocnění při srovnání se starším vyšetřením podle standardů RECIST a WHO - SW pro redukci metalických artefaktů pomocí dat z duální energie (monoenergetic) Tlakový injektor na kontrast Tlakový injektor pro aplikaci kontrastních látek a fyziologického roztoku, umožňující souběžné použití dvou různých látek. - Injektor na stropním závěsu ve vyšetřovně, ovládací konzole injektoru umístěná v ovladovně, s jejich vzájemnou bezdrátovou komunikací. - Možnost umístění originálních lahví s kontrastní látkou a zásobníku fysiologického roztoku, možnost použití 500 ml lahví kontrastních látek. - Rychlost průtoku nastavitelná v rozmezí 0,1 – 10 ml/s s krokem max. 0,1 ml/s. - Možnost současného podávání kontrastní látky a fyziologického roztoku různou rychlostí (ředění) nebo možnost střídavého podání malých množství kontrastní látky a fysiologického roztoku opakovaně za sebou. - Integrovaný ohřev kontrastních látek. Příslušenství - Dorozumívací zařízení interkom - Technologický rozvaděč - Kotevní prvky, rámy a kabelové kanály - Technologický projekt |  |  |
| - Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. - Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. - Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |  |  |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |  |  |
| Podpis oprávněné osoby |  |  |
| Společnost |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |  |
| Funkce |  |  |
| Datum |  |  |