| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |  |  |
| Název veřejné zakázky | Celotělový CT skener REACT 036/2023 |  |
| Evidenční číslo zakázky: | Z2023-007585 |  |
| Dotaz č. 1 |  |  |
| Odpověď: | Zadavatel trvá na splnění parametru fyzický náklon gantry. Tento parametr nelze optikou aktuálních i budoucích potřeb nemocnice považovat za obsolentní. Fyzický náklon gantry prokazatelně zvyšuje komfort pacienta i personálu při vyšetření. Tento technický prvek je běžně součástí CT u všech výrobců, ve všech kategoriích, mimo přístrojů, které například disponují více lampami a existence fyzického náklonu gantry je nemožná z důvodu vysoké hmotnosti. Fyzický náklon gantry v provozu oddělení RDG běžně používáme a dlouhodobě se osvědčil. Je využíván například u vyšetření mozku z důvodu snížení radiační dávky, kdy se fyzickým náklonem vyhneme zasažení očnic přímým rentgenovým svazkem. Pro dětské a adolescentní pacienty je to výrazný benefit a z hlediska obsluhy i pacienta je fyzický náklon nenahraditelný. Též se nám náklon gantry osvědčil při vyšetření paranazálních dutin, kdy skloněné řezy mají prokazatelně vyšší kvalitu obrazu při fyzickém náklonu gantry než při reformátovaných obrazech. Vzhledem k vyšší zátěži provozu z důvodu zařazení nemocnice do sítě urgentních příjmů hledáme přístroj, který nás nebude limitovat i v dalších výkonech. Tím jsou například intervenční zákroky, při nichž je fyzický náklon gantry vhodnou pomůckou usnadňující navigaci jehly. Dalším případem je pak kostní denzitometrie CT, kde je rovněž nezbytné využít fyzický náklon gantry. Řešení digitálního náklonu gantry tedy z pohledu zadavatele není TOP ani pokročilejším a vhodnějším, jelikož jednoznačně omezuje spektrum výkonů zadavatele. Připomínku snížení životnosti stroje z důvodu existence fyzického náklonu gantry je nutno zpochybnit. Podle vlastních zkušeností zadavatele a rychlou prověrkou stavu CT spolupracujících zdravotnických zařízení je poruchovost náklonu nulová a životnost zařízení v žádném případě nezkracuje. Zadavatel by digitální náklon gantry akceptoval, pokud by pořizoval druhý CT a u prvního již měl fyzický náklon gantry k dispozici. Vzhledem k velikosti nemocnice, však taková varianta nepřichází v úvahu, a proto vyžaduje universální řešení. Požadavek nelze ani považovat za omezující, či diskriminační, jelikož všichni výrobci CT prokazatelně využívají ve svých produktech prvek fyzického náklonu gantry a jsou schopni ho nabídnout. |  |