| TECHNICKÁ SPECIFIKACE |
| --- |
| Zadavatel: Nemocnice Žatec, o.p.s jednající: Mgr. Ing. Jindřich Zetek, ředitel sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec IČ: 25026259 DIČ: CZ25026259 Zapsána v OR vedeném Spisová značka: O 11 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem |
| Název veřejné zakázky: | Odsávačky |
| Evidenční číslo zakázky: | REACT 007/2022 |
| Popis předmětu plnění: | Dodávka 10 Ks elektrických odsávaček pro oddělení ARO/JIP (6ks), Chirurgické oddělení (2ks), Interní oddělení (1ks) a Gynekologické oddělení (1ks), Nemocnice Žatec o.p.s. |
| Účel: | Účelem dodávky je modernizace zdravotnických pracovišť zadavatele pořízením nového vybavení, a tím zajistit zkvalitnění poskytované péče o pacienty. |
| Parametry předmětu plnění: |
| Elektrická odsávačka 10 ks Elektrická výkonná odsávačka na pojízdném stojanu Vhodná pro nepřetržitý 24 – hodinový provoz rychlost sání minimálně 30 l/min Vakuum 0-90 kPa Hlučnost max. 60 dB Hmotnost max. 25 kg Eurolišta pro uchycení láhví a dalšího příslušenství 1ks autoklávovatelná láhev se svorkou a držákem na eurolištu Odsávací okruh Pojistná nádoba s ochranou proti přesátí Regulátor vakua Manometr pro odečet nastavené hodnoty Madlo pro snadnou manipulaci s odsávačkou Membránový bezúdržbový kompresor výhodou Možnost použití jednorázových vaků na sekret 2 l Možnost dovybavení nožním spínačem, košíkem na katetry, košíkem na příslušenství ve spodní části. |
| Požadavky na předmět plnění uvedené v této příloze jsou povinné, jejich nesplnění bude pokládáno za porušení zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel tímto prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této příloze č. 3 Technická specifikace. Tento dokument musí činit nedílnou součást nabídky dodavatele |
| Osoba oprávněná jednat/zastupovat dodavatele |
| Podpis oprávněné osoby |  |
| Společnost |  |
| Titul, jméno, příjmení |  |
| Funkce |  |
| Datum |  |